| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 54 - ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 22/13 – систем за трепанацију лобање достављамо следећа појашњења и измену конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: Да ли наставак за трепанацију лобање са интергисаним мотором који је брзине 1250 обртаја у минуту, а поменута брзина се потенциометром – контролом може регулисати од 0 -1250 rpm, задовољава услове тражене тачком 4.9.

ОДГОВОР 1: Интегрисан мотор брзине 0-1250 rpm (регулација брзине потенциометром) испуњава услове тражене конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ 2: Ставка 4.9. у делу који се односи на наставак за трепанацију лобање са интегрисаним мотором је општег типа, али је део који се односи на перфораторе јединственог типа и може га испунити само један произвођач. На светском тржишту постоји 4-5 произвођача перфоратора али ни један није присутан у Србији. Такође, димензије перфоратора које су тражене – 6/9, 9/12 и 12/15 су јединствене за једну фирму, па би у захтеву требало тражити три различите димензије (промера) кранијалног перфоратора (малу, средњу и велику). Како би се остварио основни принсип јавне набавке, да се постигне конкуренција више понуђача, предлажемо развајање добара из ставке 4.9. – перфоратора различитих величина у засебну партију.

ОДГОВОР 2: У циљу добијања већег броја понуда, Наручилац врши измену конкурсне документације у делу техничких карактеристика (Прилог 3А), тако да тачка 4.9. сада гласи:

4.9. Наставак за трепанацију лобање са интегрисаним  мотором, 800 - 1200 rpm или више, са 3 различите величине  перфоратора (мала, средња, велика).

Наручилац врши измену конкурсне документације у тачки 2.9. Прилога 1 конкурсне документације тако да иста гласи:

2.9. Решење за стављање у промет за комплетно понуђено добро (или за цео систем или по појединачним компонентама) издато од Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) Р.Србије или Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а.

Наручилац не прихвата измену конкурсне документације везане за набавку по партијама.

ЉН/                                                                                                 Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.