РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  390-16

10.05.2013.године

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Веза: ЈН број 231/12 – Апарат РТГ дигитални са флет панелом.

Дописом наш инт.бр. 390-13 од 08.05.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације, у складу са чланом 32. став 2. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 1: На страни 18 конкурсне документације у прилогу бр. 3/1Б сте под тачком 3.4. тражили: Вертикално електромоторно померање са минималном распоном висине плоче стола у односу на под максимално 50 цм. Обзиром да овако формулисан захтев није јасан, јер се не зна да ли се ових 50 цм односи на распон кретања или на значајнији податак а то је најнижа висина плоче стола у односу на под. Питамо наручиоца да ли је мислио на следећу техничку спецификацију под тачком 3.4: Вертикално електромоторно померање са најнижом висином плоче стола у односу на под максимално 50 цм

Одговор 1: Формулација у тачки 3.4 Прилога 3/1Б, се мења и гласи: "Вертикално електромоторно померање са минималним растојањем плоче(висином) стола у односу на под, максимално 50 цм"

Питање бр. 2: На страни 20 конкурсне документације у прилогу бр. 3/1Б сте под тачком 5.16. тражили: Мерења растојања и димензија. Обзиром да овако формулисан захтев није јасан, јер се код рендгенских система обично мери само растојање, није јасно које мерење димензије наручилац  захтева. Питамо наручиоца да ли је мислио на следећу техничку спецификацију под тачком 3.4: Мерење растојања

Одговор 2: Формулација у тачки 5.16. Прилога 3/1Б, се мења и гласи: "Мерење растојања"

Питање 3: На страни 21 конкурсне документације у прилогу бр. 3/1В сте под редним бројем 2. у Табели параметара којима се додељују поени за пондерисање тражили следеће: мА распон за флуорокоскопију, док сте на страни 9 код критеријума за оцењивање понуда означили да код овог параметра бодујете вредност највише струје у режиму флуороскопије. Стога смо мишљења да параметар који се пондерише под редним бројем 2 треба да се прецизира на следећи начин: Највећа вредност мА за флуороскопију

Одговор 3: Формулација, на страни 21 у прилогу бр. 3/1В под редним бројем 2 и Формулација на страни 9 код критеријума за оцењивање параметар који се пондерише под редним бројем 2 се мења и гласи: "Највећа вредност мА за флуороскопију"

Питање 4: . На страни 21 конкурсне документације у прилогу бр. 3/1В сте под редним бројем 10. у Табели параметара којима се додељују поени за пондерисање и на страни 10 документације сте под тачком 10. Критеријуми за оцењивање понуда за параметар под редним бројем 10 тражили следеће: Могућност надоградње апликације „Томосyнтесис“ или еквивалент. Да ли и та апликација, као и функција под редним бројем 11. мора бити актуелно расположива, јер постоји могућност да је у развоју код одређених произвођача са неизвесним исходом будуће комерцијализације. Стога смо мишљења да параметар под редним бројем 10. треба да прецизирате на следећи начин:

Могућност надоградње актуелне расположиве функције „Tomosyntesis“ или еквивалент која омогућава добијање дигиталних вишеслојних томографских снимака различите дебљине пресека добијених једним непрекидним снимањем?

Одговор 4: Формулација, на страни 21 у прилогу бр. 3/1В под редним бројем 10 и Формулација на страни 10 код критеријума за оцењивање параметар који се пондерише под редним бројем 10 се мења и гласи: "Апликација „Tomosyntesis“ или еквивалент која омогућава добијање дигиталних вишеслојних томографских снимака различите дебљине пресека добијених једним непрекидним снимањем"

Формулација, на страни 21 у прилогу бр. 3/1В под редним бројем 11 и Формулација на страни 10 код критеријума за оцењивање параметар који се пондерише под редним бројем 11 се мења и гласи: "Апликација „Tomosyntesis“ или еквивалент која омогућава добијање дигиталних вишеслојних томографских снимака различите дебљине пресека добијених једним непрекидним снимањем"

Питање 5: На страни 10 конкурсне документације сте под тачком 9. Критеријуми за оцењивање понуда за параметар под редним бројем 9. Дигитална пулсна флуороскопија  мин. 1024x1024, 12 бита дали погрешан опис за карактеристику која носи 0 поена. Уместо мање од 1024x1024, 12 бита, 25 fps треба да стоји: 1024x1024, 12 бита, мање од 25 fps

Одговор 5: Формулација, на страни 10 конкурсне документације под тачком 9. параметар који се пондерише, се мења и гласи:

| 9. | Дигитална пулсна флуороскопија мин. 1024x1024, 12 bita, | 1024х1024, 12 бита, 25 fps или више | 3 поена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1024х1024, 12 бита, мање од 25 fps | 0 поена |

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.економиста

МВ/-