РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______________

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра Центрифуге лабораторијске, број ЈН 155/12, за потребе ВМА.

Дописом од 04.02.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

У партији 1 Центрифуга стона средњег капацитета захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувета запремине 9мл до 15мл"

Питање 1: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл?  Одговор 1: НЕ Прихвата се.

У партији 1 Центрифуга стона већег капацитета захтева се " Капацитет ротора са адаптерима за минимум 52 епрувете запремине 9мл до 15мл"

Питање 2: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл? Одговор 2: НЕ прихвата се.

У партији 2 Центрифуга стона захтева се " Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувете запремине 9мл до 15мл"

Питање 3: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл? Одговор 3: НЕ прихвата се

У партији 3 Центрифуга лабораторијска стона са хлађењем захтева се " Адаптери за vacutainere од 10мл (димензије 16X100мм) са минимум 52 места по ротору "

Питање 4: да ли би сте прихватили ротор са адаптерима за минимум 24 епрувета запремине 10мл до 12мл? Одговор 4: НЕ прихвата се.

У партији 3 Центрифуга лабораторијска стона са хлађењем захтева се " Адаптери за коничне микротубе од 1,5/2мл за  минимум 72 места по ротору "

Питање 5: да ли би сте прихватили минимум од 48 места по ротору?

Одговор 5: НЕ прихвата се.

У партији 3 Центрифуга лабораторијска стона са хлађењем захтева се " Капацитет ротора са адаптерима за минимум 16 епрувета са конусним дном запремине од 50мл "

Питање 6: да ли би сте прихватили капацитет ротора за минимум 6 епрувета запремине 50мл?

Одговор 6: НЕ прихвата се.

Одговори 1,2,3,4,5 и 6 су у вези са реалним потребама корисника.

У партији 1 тачка 1.4. Центрифуга средњег капацитета захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувета запремине 9мл до 15мл"

Питање 7: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?

Одговор 7: Максималне димензије епрувета су 16х130мм, обло дно.

У партији 1 тачка 1.8. Центрифуга средњег капацитета захтева се "Додатна 4 адаптера за епрувете 4-7мл, адекватне за постојећи ротор капацитета минимум 28 епрувета (мисли се на укупно 4 адаптера, не на 4 адаптера по центрифуги)."

Питање 8: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?

Одговор 8: Максималне димензије епрувета су 12х80мм, за епрувету од 4мл обло дно, односно за 7мл епрувета 13х100мм, обло дно.

У партији 1 тачка 2.4. Центрифуга већег капацитета захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 52 епрувете запремине 9мл до 15мл (исти адаптер за епрувете и од  9мл и од 15мл)."

Питање 9: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?

Одговор 9: Максималне димензије епрувета су 16х130мм, обло дно.

У партији 1 тачка 2.8. Центрифуга већег капацитета захтева се "Додатна 4 адаптера за епрувете 4-7мл, адекватне за постојећи ротор (мисли се на укупно 4 адаптера, не на 4 адаптера по центрифуги)."

Питање 10: За које максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) као и за који облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?

Одговор 10: Максималне димензије епрувета су 12х80мм, за епрувету од 4мл обло дно, односно за 7мл епрувета 13х100мм, обло дно.

У партији 2 тачка 1.7. - Центрифуга лабораторијска стона са једним и са две врсте адаптера захтева се "Капацитет ротора са адаптерима за минимум 28 епрувета запремине 9мл до 15мл

( исти адаптер за 9мл и 15мл)"

Питање 11: За које минималне односно максималне димензије  епрувета (Ø x L mm) захтевате адаптере обзиром да инсистирсте да се једним адаптером покрије више димензија епрувета. Такође наведите облик епрувета – вакутајнер, конусно или обло дно захтевате адаптере?

Одговор 11: Минималне димензије епрувета су 13х100, обло дно, а максималне димензије епрувета су 16х130мм, обло дно.

У такве адаптере (одговор 7,8,9,10 и 11) треба да стану наведене епрувете

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

У прилогу акта достављамо вам

измењене странице 15/42, 19/42 и 23/42

конкурсне документације