| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 342 -32/12 17.07.2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 200/12 – монитор за континуирано праћење виталних функција за полуинтензивне неге (39) и централна јединица за токсикологију, по партијама. достављамо следећа појашњења и измену конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: У техничким карактеристикама за пацијент мониторе у партијама 1, 2 и 3 тражено је да монитори морају имати батеријско напајање од минимум 3 сата. Обзиром да овај захтев прилично ограничава конкуренцију и обзиром да се не ради о транспортним мониторима већ о мониторима који ће бити прикључени на квалитетно напајање у јединицама интензивне неге, да ли би за наручиоца било прихватљиво да се понуде монитори са батеријским напајањем од мин. 1 сата?

ОДГОВОР 1: Не. Актом бр. 342-22/12 од 08.07.2013. године наручилац је већ променио овај услов за пацијент мониторе из партија 1, 2 и 3 и остаје при истом.

ПИТАЊЕ 2: У техничким карактеристикама за пацијент мониторе у партијама 2 и 3 тражено је да монитори морају имати могућност надоградње опцијом NMT (Neuromuskularna Transmisija). Да ли се при томе мисли само на специјални Phillips-ов NMT модул или ће бити прихватљиви и други видови мониторинга неуромускуларне трансмисије као што су на пример TOF мониторинг, TOF Watch, итд?

ОДГОВОР 2: Прихватљиво је да пацијент монитори имају и друге видове мониторинга неуромускуларне трансмисије.

ПИТАЊЕ 3: Потенцијални понуђач се поново обратио у вези са максималном траженом тежином монитора из партија 2 и 3. Наиме, техничким карактеристикама из тачака 7 и 9 за партије 2 и 3 предвиђено је монитор осим основних функција има и додатне модуле за IBP, CO, BIS, PICCO, NMT, EEG, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ. Тежина наведених модула није лимитирана, што значи да се прихватају модули било које тежине, а што је у супротности са појашњењем. Надамо се да ће захтев бити прихваћен како не би дошли до закључка да нас са намером дискриминишете као потенцијалног понуђача.

ОДГОВОР 3: Наручилац врши измену конкурсне документације за партије 2 и 3 у тачки  6 техничке спецификације тако да исте гласе: "6. Тежина монитора спремног за праћење основних параметара до 12 кг".

ПИТАЊЕ 4: У тачкама под редним бројем 3. техничке спецификације за партије 2 и 3 промењена је дијагонала монитора од 17" (примарна спецификација) на 15" (по питањима и појашњењу бр. 342-22/12). Како се таласне кривуље на свим мониторима приказују у колони, једна испод друге, и да треба да буду приказане са видљивом амплитудом, сматрамо да би квалитет приказа таласних кривуља био исти на 9/16 монитору од 15" и на ¾ монитору од 12". Да ли дијагонала монитора из тачке 3 (за партије 2 и 3) од 15" може да се замени за дијагоналу монитора од 12".

ОДГОВОР 4: Не. Наручилац остаје при услову из тачака 3 техничке спецификације за партије 2 и 3.

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 2 - монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге – ПРОШИРЕНИ, 18 комада МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 1. Монитор, модуларног типа, може да се користи за све категорије пацијената: одрасли, деца |  |  |
| 2. Монитор се испоручује са адекватним носачима за постојећи шински систем |  |  |
| 3. Дијагонала екрана најмање 15 инча |  |  |
| 4. Монитор може истовремено да прикаже најмање 6 кривих |  |  |
| 5. Струјно и батеријско напајање од најмање 2 сата преко интегрисане батерије и/или мултипараметарског модула |  |  |
| 6. Тежина монитора спремног за праћење основних параметара до 12 кг |  |  |
| 7. Монитор мери параметре: ЕКГ, SpO2, NIBP, HP, температура, пулс, 2 (или 3) х IBP, СО |  |  |
| 8. Нуловање инвазивних притисака може се извршити и директно на монитору и на модулу за IBP |  |  |
| 9. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PICCO, NMT, EEG, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ |  |  |
| 10. Аларми са 3 приоритета |  |  |
| 11. Складиштење података минимум 24 сата, са резолуцијом од 60 секунди |  |  |
| 12. Приказ складиштених података табеларно и графички |  |  |
| 13. Уз сваки монитор испоручује се следећи потрошни материјал: - 5-жилни ЕКГ кабал - SpO2 сензор са каблом - температурни кожни сензор - 3 манжетне за мерење NIBP различитих величина - каблови за IBP и CO |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 3 - монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге– ОСНОВНИ, 11 комада МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 1. Монитор, модуларног типа, може да се користи за све категорије пацијената: одрасли, деца |  |  |
| 2. Монитор се испоручује са адекватним носачима за постојећи шински систем |  |  |
| 3. Дијагонала екрана најмање 15 инча |  |  |
| 4. Монитор може истовремено да прикаже најмање 6 кривих |  |  |
| 5. Струјно и батеријско напајање од најмање 2 сата преко интегрисане батерије и/или мултипараметарског модула |  |  |
| 6. Тежина монитора спремног за праћење основних параметара до 12 кг |  |  |
| 7. Монитор мери параметре: ЕКГ, SpO2, NIBP, HP, температура, пулс |  |  |
| 8. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PICCO, NMT, EEG, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ, IBP |  |  |
| 9. Аларми са 3 приоритета |  |  |
| 10. Складиштење података минимум 24 сата, са резолуцијом од 60 секунди |  |  |
| 11. Приказ складиштених података табеларно и графички |  |  |
| 13. Уз сваки монитор испоручује се следећи потрошни материјал: - 5-жилни ЕКГ кабал - SpO2 сензор - температурни кожни сензор - 3 манжетне за мерење NBP различитих величина |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |