| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 435 - /12 ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља-

____________________

____________________

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 251/12 – монитор за праћење ургентних стања (8) + централна јединица (1) за потребе Клинике за неурологију ВМА, достављамо следећа појашњења:

ПИТАЊЕ 1: На страни 20 од 42 конкурсне документације, Техничке карактеристике које монитор мора да поседује наведено је: "Монитор за праћење ургентних стања, портабилни, 3 комада". Молимо да потврдите да је неопходно да портабилни монитори такође могу да буду повезани на централну једниницу.

ОДГОВОР 1: Потребно је да портабилни монитори буду припремљени за повезивање на централну јединицу.

ПИТАЊЕ 2: На страни 20 од 42 конкурсне документације, Техничке карактеристике које монитор мора да поседује наведено је: "39. Активна мрежа комуникације за централну станицу". Молимо да појасните да ли постоји LAN мрежа или она треба да буде понуђена у оквиру наше понуде за мониторе и централу?.

ОДГОВОР 2: Потребно је да LAN мрежа буде понуђена у оквиру понуде за мониторе и централу.

ПИТАЊЕ 3: У оквиру Прилога 4 – Техничке карактеристике, под редним бројем 30. стоји Додатне опције које се могу накнадно надоградити – модул за мерење континуираног неинвазивног артеријског притиска. Да ли је потребно да уређај има додатну опцију за неинвазивно мерење притиска ако се под редним бројем 27. захтева да уређај поседује опцију Неинвазивног мерења крвног притиска NIBP.

ОДГОВОР 3 И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 19 од 42 тако да тачка 30 сада гласи:

30. Додатне опције које се траже само за 2 (два) монитора:

- Модул за PiCCO,

- 12-канални ЕКГ мониторинг,

- мерење СО2,

- IBP мерење инвазивног притиска,

- могућност ЕЕГ детекције.

ПИТАЊЕ 4: У оквиру Прилога 4. конкурсне документације (Образац за оцену испуњености услова из члана 44. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, под редним бројем 3. затева се потврда Привредног суда или потврда АПР-а да понуђачу у року од 2 године пре дана позива за подношење понуда није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет набавке; под редним бројем 4. захтева се потврда Прекршајног суда или АПР-а да понуђачу у року од 2 године пре дана позива за подношење понуде није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет набавке; под редним бројем 8. захтева се да се као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом достави Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању.

Обзиром да је потенцијални понуђач основан у јулу 2012. године и самим тим није био у могућности да саставља и доставља финансијске извештаје за године пре поменутог датума, да ли је као валидан доказ за горе наведене ставке довољно доставити: за редни број 3. потврду Привредног суда или потврду АПР-а да му у периоду од оснивања до дана издавања потврде није изречена правоснажна мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке; за редни број 4. потврду Прекршајног суда или АПР-а да му од дана оснивања до дана издавања потврде није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности, за редни број 8. потврду издату од стране АПР-а о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину – Биланс стања и биланс успеха за 2012. годину са приложеним доказом о разврставању.

ОДГОВОР 4: За редни број 3. и 4. из Обрасца о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама и упутства како се доказује испуњеност тих услова, прихватају се докази од дана оснивања до дана издавања потврде. За редни број 8. потребно је доставити Биланс стања и биланс успеха за 2012. годину (од дана оснивања до 31.12.2012. године).

ЉН/                                                                                                       Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

Прилог:

- Прилог 3А (страна 19 од 42)

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ УРГЕНТНИХ СТАЊА (8) + ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА (1) МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ УРГЕНТНИХ СТАЊА, ФИКСНИ, 5 КОМАДА |  |  |
| 17. Модуларни пацијент монитор за праћење виталних функција пацијената у условима интензивне неуролошке неге – намењен за примену код одраслих и деце |  |  |
| 18.. Дисплеј монитор ТФТ ЛЦД колор, величине најмање 12 инча, високе резолуције |  |  |
| 19. Приказ на дисплеју: монитор мора истовремено да приказује минимално 6 параметарских кривих и 12 параметарских прозора (према избору) |  |  |
| 20. Има могућност избора боја и приоритета параметара |  |  |
| 21. Струјно и батеријско напајање |  |  |
| 22. Капацитет батерије мин. 3 часа |  |  |
| 23. Подесиви аудио/визуелни аларми за све параметре у више нивоа (системски/пацијент статус) |  |  |
| 24. Тренд меморија свих параметара 24 часа (нумерички и графички приказ) уз 60-секундну резолуцију података |  |  |
| 25. EKG/HR са ST анализом и аритмија анализом pace детекцијом |  |  |
| 26. Респирација |  |  |
| 27. NIBP неинвазивни притисак |  |  |
| 28. Температура |  |  |
| 29. Прибор по једном монитору: - ЕКГ кабл са 5 одвода, 1 комад - SpO2 сензор вишекратни, 1 комад - NIBP сет са манжетнама, 2 различите величине - температурна сонда вишекратна, 1 комад - ЕКГ електроде, самолепљиве, 30 комада Додатна опрема: шински систем за вешање монитора на зид, 5 комада |  |  |
| 30. Додатне опције које се траже само за 2 (два) монитора: - Модул за PiCCO, - 12-канални ЕКГ мониторинг, - мерење СО2, - IBP мерење инвазивног притиска, - могућност ЕЕГ детекције |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |