| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 367 - 68/12 27.11.2013. год. |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњења и измену конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 219/12 – Медицинска опрема за потребе Института за нуклеарну медицину ВМА, по партијама достављамо следећа појашњења конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: У вашем достављеном појашњењу КД бр. 367-51/12 од 25.07.2013. године, одговор број 1, молимо вас да још једном појаснимо наше питање. Наиме, у том одговору стоји да је продавац дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, односно извештаја о извршеним обукама за два лекара и два медицинска техничара као и једног физичара и два сервисера достави Купцу исплатну документацију из тачака 3.2., 3.4, 3.6 и 3.8 овог члана, што се може тумачити да је у исто време продавац дужан да достави исплатне документације из тачака 3.2, 3.4, 3.6 и 3.8. Имајући у виду да се свака од поменутих исплатних документација доставља посебно у различито време, предлажемо, ради избегавања било какве могућности погрешног тумачења, да се овај захтев прецизније дефинише.

ОДГОВОР 1: Имајући у виду да се свака од исплатних документација, везаних за реализацију уговорних обавеза (квантитативни и квалитативни пријем и предвиђене обуке) доставља посебно и у различито време, мења се чл. 3.9 модела уговора тако да исти гласи:

"3.9.ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, односно извештаја о извршеним обукама за два лекара и два  медицинска техничара као и једног физичара и два сервисера достави КУПЦУ исплатну документацију из тачака 3.2., 3.4., 3.6 и 3.8. овог члана, посебно, након сваке извршене обавезе. "

У прилогу достављамо измењени модел уговора – Прилог 11 конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2: У прилогу 1 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 20 – критеријум за оцењивање понуде за партију 1, на стр. 13 наведена је карактеристика: »Капацитет рендгенске цеви ≤ 3MHU“. Да ли прихватате да се у случају да се нуди тип најновијег SPECT/CT уређаја, тј са СТ уређајем који обезбеђује ниску дозу за пацијента, ова карактеристика измени тако што ће бити дефинисана на следећи начин: “Капацитет рендгенске цеви  ≤ 2MHU“?

ОДГОВОР 2:  У Прилогу 1 КД, на страни 13  је наведена карактеристика која се пондерише,  «Капацитет рендгенске цеви ≥ 3MHU“, те претпостављамо да је у питању техничка грешка понуђача. Имајући у виду да је техничка карактеристика елемент који се пондерише, а не елиминише понуђача, наручилац остаје при услову.

ПИТАЊЕ 3: У прилогу 1 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 20 – критеријум за оцењивање понуде за партију 1, на стр. 13 наведена је карактеристика: „Софтвер за редукцију дозе коју прими пацијент код SPECT/CT система“. Молимо да потврдите да је у случају да се нуди најновији SPECT/CT уређај, који у себи самом носи управо најновију технологију којом се значајно умањује доза коју прима пацијент у односу на дозу која је присутна код постојећих уређаја који се данас нуде на тржишту и која је у опсегу вредности од само 1,0 до 2,1 mGy CTDI за локализацију и 1,0 mGy за атенуациону корекцију и што представља само 0.2-0.3 mSv дозе коју прими пацијент, испуњен услов поседовања захтеване карактеристике.

ОДГОВОР 3: Имајући у виду да је техничка карактеристика елемент који се пондерише, а не елиминише понуђача, наручилац остаје при услову

ПИТАЊЕ 4: У прилогу 1 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 20 – критеријум за оцењивање понуде за партију 1, на стр. 13 наведена је карактеристика: »SPECT/CT конкурентни imaging који омогућава да један аквизициони корак буде сачуван у више сетова података. Сваки сет има независну матрицу, zoom mask, радионуклеиде, енергетски прозор“. Да ли се под дефиницијом ове карактеристике може прихватити, односно подразумевати „Више-изотопни SPECT imaging који омогућава да један аквизициони корак буде сачуван у више сетова података“? Уколико би одговор на ово питање био негативан, појасните шта се подразумева под „конкурентни imaging-ом“.

ОДГОВОР 4: Да, подразумева се, уколико сваки сет има независну матрицу, zoom mask, радионуклеиде, енергетски прозор

ПИТАЊЕ 5: У прилогу 1 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 20 – критеријум за оцењивање понуде за партију 1, на стр. 13 наведена је карактеристика: «Напредна интеративна реконструкција током SPECT и CT студија ради смањења шума, побољшања резолуције и умањења дозе зрачења код SPECT-а“. У SPECT/СТ уређају најновије производње нашег произвођача, због постојања СТ уређаја који сам по себи већ омогућава изузетно ниску дозу зрачења, те да су ниски шум и самим тим и значајно побољшање резолуције, не постоји никакав разлог постојања било какве итеративне реконструкције за тај део уређаја, тј. за СТ уређај. Зато молимо да нам се омогући испуњење ове карактеристике тиме што у случају да се нуди овакав SPECT/СТ уређај са СТ уређајем ниске дозе прихвати тако што би важио само за део који се односи на SPECT камеру, односно да се нуди „напредна итеративна реконструкција током SPECT студија ради смањења шума, побољшања резолуције и смањења дозе зрачења код SPECT-а“.

ОДГОВОР 5: Не прихвата се. Имајући у виду да је техничка крактеристика елемент који се пондерише, а не елиминише понуђача, наручилац остаје при услову

НАПОМЕНА: У циљу обезбеђивања конкуренције, наручилац је, пре него што је коначно дефинисао предмет јавне набавке у смислу техничких карактеристика, испитао тржиште путем консултација са потенцијалним понуђачима. Том приликом сви потенцијални понуђачи су се сложили са предложеним решењем наручиоца. Из тог разлога наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 6: У Прилогу 3А – елементи техничке подршке за партију 1, стр. 27 као и у Моделу уговора за исту партију на страни 44 у члану 4, Продавац се обавезује да изврши обуку за два сервисера и једног физичара ВМА који ће у свему бити истоветна са обукама сервисера произвођача и да те обуке треба да се спроведу у тренинг центрима произвођача. Међутим, овако захтеване врсте обука су у погледу стручности веома сложене, а у погледу заштите од јонизујућег зрачења веома озбиљне. Њихови садржаји се односе на стицање знања за уређаје за које је обука веома захтевна и озбиљна не само због сложености технологије уређаја, већ и што је иста повезана са коришћењем опасних извора радиоактивног зрачења. Због тога полазници сервисери морају имати обавезан а значајан ниво знања приликом поласка на такве обуке. Ово знање се мора претходно проверити тако што сваки полазник мора положити тест провере знања које организује произвођач. Добро смо упознати са изузетним стручним знањем специјалиста, сервисера у Техничкој служби ВМА, али сматрамо да се због полагања тестова знања може десити да се ове обуке не могу реализовати. Поред тога напомињемо да су ове обуке веома скупоцене и да се тиме значајно увећава цена ове набавке, односно понуде понуђача.

Моделом уговора из конкурсне документације не постоји никакво обезбеђење наручиоца којим би се будући изабрани понуђач коме би се доделио уговор обавезао да реализује овакве обуке, а чија реализација и не зависи од њега већ од трећег лица, тј. произвођача опреме, који нема никакве обавезе према уговору. Изузетак од овог случаја јесте уколико је понуђач такође и произвођач, односно правно лице чији је власник произвођач и регистрован у Р.Србији. Такав понуђач се поставља у неравноправан положај у односу на понуђача који није произвођач јер по уговору он испуњава и обавезе понуђача и обавезе произвођача. Предлажемо да се из конкурсне документације избаце захтеви за обуку два сервисера и једног физичара и да наручилац у посебном поступку изврши набавку ове услуге.

ОДГОВОР 6: Не прихвата се. Наручилац остаје при услову из конкурсне документације. У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза од стране Купца, наручилац је чланом 9 модела уговора, предвидео наплату уговорне казне у случају неизвршења уговорних обавеза продавца, па и извршења свих обука у иностранству, као и њиховог квалитета захтеваних конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ 7: У вашем достављеном појашњењу бр. 367-44/12 од 19.07.2013. године, одговором бр. 12 извршена је измена Прилога 3А стр. 27 конкурсне документације. Приметили смо да измењен образац Прилог 3А није достављен, па молимо да га доставите.

ОДГОВОР 7: У прилогу поново достављамо измењену страну 27 КД – Прилог 3А – елементи техничке подршке за партију 1.

НАПОМЕНА: на захтев потенцијалног понуђача, осим прилога наведеног у тексту, поново достављамо странице образаца са извршеним изменама.

Све измене и додатна појашњења конкурсне документације можете преузети на нашој интернет страници: www.nabavke.mod.gov.rs

ЉН/                                                                                               Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

Прилог:

- прилог 3А – стране 18, 21, 22 и 23

- прилог 3А – елементи техничке подршке за партију 1

- модел уговора

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1:

| ##### Ред.број | ###### Назив | Произвођач/ модел |  |  | Кпл. | ###### Цена укупна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1. | СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ SPECT/CT СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ |  |  |  | 1 | Без ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | Са ПДВ: |
| 1.2. | КАМЕРА ДВОГЛАВА SPECT СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ |  |  | 1 |  | Без ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | Са ПДВ: |
| 1.3 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  | Без ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | Са ПДВ: |
| 1.4. | Обука за потребан број лица крајњег корисника на лицу места у року за квалитативни пријем, у трајању од најмање 5 радних дана |  |  |  |  | Без ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | Са ПДВ: |
|  |  |  |  |  |  | Број радних дана: |
| 1.5 | Обука за два лекара и два медицинска техничара у референтној здравственој установи у трајању од минимално 10 радних дана |  |  |  |  | Број радних дана: |
|  |  |  |  |  |  | Без ПДВ: |
| 1.6. | Обука за физичара у референтном тренинг центру у трајању по препоруци произвођача а најмање 5 радних дана |  |  |  |  | Број радних дана: |
|  |  |  |  |  |  | Без ПДВ: |
| 1.7. | Обука за два сервисера за SPECT и SPECT/СT систем у тренинг центру произвођача у трајању од најмање 15 радних дана |  |  |  |  | Број радних дана: |
|  |  |  |  |  |  | Без ПДВ: |
|  | УКУПНО (без ПДВ) |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ (у % и динарима): |  |  |  |  | у %: |
|  |  |  |  |  |  | у дин: |
|  | УКУПНО (са ПДВ) |  |  |  |  |  |

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                  ______________________________________

(читак отисак печата)                                    (потпис)

страна 18 од 55

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ |  |  |
| - КУЋИШТЕ СА ДЕТЕКТОРИМА ЗА ГАМА ЗРАКЕ (ГЕНТРИ) |  |  |
| 1.1 Дизајн гентрија треба да омогући планарно сликање пацијента у седећем и стојећем положају, као и пацијента у инвалидским колицима, као и на стандардном пацијент столу. |  |  |
| 1.2. Body countouring са или без корисничке интеракције за подешавање дистанце (растојања) детектор-пацијент |  |  |
| 1.3. Потпуно обезбеђење од могућег контакта пацијента и детектора током прегледа |  |  |
| 1.4. Систем треба да подржава могућност касније надоградње на SPECT/CT систем. |  |  |
| 2. ПАЦИЈЕНТ СТО |  |  |
| 2.1. Максимална дужина снимања за whole body, мин. 200цм |  |  |
| 2.2. Моторизована вертикална и хоризонтална кретања пацијент стола |  |  |
| 2.3. Носивост пацијент стола, мин. 200 кг |  |  |
| 2.4. Држач за главу ради стабилизације главе током прегледа мозга. Држачи за руке и рамена. |  |  |
| 2.5.Пацијент плоча атенуације максимално 10% на 140 keV. |  |  |
| 3. ДЕТЕКТОРИ |  |  |
| 3.1. Дуал детектори, систем треба да подржава могућност позиционирања детектора под променљивим условима минимум у два положаја (900 и 1800). |  |  |
| 3.2.Детектори са NaI кристалом, дебљине кристала 9.5мм (3/8") |  |  |
| 3.3.Видно поље: детектори великог видног поља |  |  |
| - Intrinsic energy Resolution NEMA стандард, максимално 10%. |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 21 од 55

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| - КОЛИМАТОРИ |  |  |
| 4.1. пар колиматора за ниске енергије опште намене |  |  |
| 4.2. Pinhole колиматор |  |  |
| 4.3. Колица за смештај свих колиматора или колица за смештај сваког понуђеног колиматора |  |  |
| 4.4. Полуаутоматска измена колиматора ради једноставније манипулације, комбинација ручне измене колиматора са аутоматским причвршћивањем |  |  |
| 4.5. Компатибилност колиматора са колиматорима понуђеним уз SPECT/CT |  |  |
| 5. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА са пратећом опремом (хардвер и софтвер) |  |  |
| 5.1. Аквизициона радна станица са пратећом опремом (хардвер и софтвер) за статичке и динамичке студије, SPECT студије (gated и non gated), EKG gating, Whole body, атенуациона корекција |  |  |
| 5.2. Секвенцијална или истовремена аквизиција различитих параметара у једном аквизиционом кораку (прегледу) |  |  |
| 5.3. Најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор |  |  |
| 5.4. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 5.5. Архива на DVD/CD медијуму. |  |  |
| 6. РАДНА СТАНИЦА ЗА ОБРАДУ |  |  |
| 6.1. Радна станица са монитором најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор за обраду и архивирање медицинске слике са пратећом опремом (хардвер и софтвер). Софтвер треба да укључује све потребне алате за манипулацију и обраду нуклеарне медицинске слике (општа реконструкција, аутоматско и ручно одређивање регије од интереса, контрола квалитета). Кардиолошке, нефроуролошке, пулмолошке, неуролошке, онколошке, педијатријске, гастроиентеролошке, ендокринолошке студије. Манипулација сликом-филтрирање. Аритметичке операције, исцртавање кривих. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 6.2. Архивирање на DVD/CD медијуму |  |  |
| 6.3. DICOM 3.0 протокол за умрежавање са сервером и осталим уређајима. |  |  |
| 7. ОСТАЛО |  |  |
| 7.1. Црно-бели штампач са могућношћу штампања на фолији или филму за студије нуклеарне медицине |  |  |
| 7.2. избрисано |  |  |
| 7.3. UPS за радне станице |  |  |
| 7.4 фантоми за проверу квалитета: Intristic и extrinsic 4-Bar fantom,, Flangeless Jaszczak SPECT fantom |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 22 од 55

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ |  |  |
| 1. КУЋИШТЕ СА ДЕТЕКТОРИМА ЗА ГАМА И Х ЗРАКЕ И ИЗВОРОМ Х ЗРАЧЕЊА, (ГЕНТРИ) |  |  |
| 1.1. Дизајн гентрија треба да омогући планарно сликање пацијента у седећем и стојећем положају, као и пацијента у инвалидским колицима, као и на стандардном пацијент столу. |  |  |
| 1.2. Body countouring са или без корисничке интеракције за подешавање дистанце (растојања) детектор-пацијент. |  |  |
| 1.3. Потпуно обезбеђење од могућег контакта пацијента и детектора током прегледа |  |  |
| 2. ПАЦИЈЕНТ СТО |  |  |
| 2.1. Максимална дужина снимања за whole body, мин. 200цм |  |  |
| 2.2. Моторизована вертикална и хоризонтална кретања пацијент стола |  |  |
| - Носивост пацијент стола, мин. 200 кг |  |  |
| 2.4. Држач за главу ради стабилизације главе током прегледа мозга. Држачи за руке и рамена. |  |  |
| 2.5.Пацијент плоча атенуације максимално 11% на 140 keV. |  |  |
| 3. SPECT ДЕТЕКТОРИ |  |  |
| 3.1. Дуал детектори, систем треба да подржава могућност позиционирања детектора под променљивим условима минимум у два положаја (900 и 1800). Могућност каудалног тилта детектора. |  |  |
| 3.2.Детектори са NaI кристалом, дебљине кристала 9.5мм (3/8") |  |  |
| 3.3. Видно поље: детектори великог видног поља |  |  |
| 3.4. Intrinsic energy Resolution NEMA стандард, максимално 10%. |  |  |
| 4. КОЛИМАТОРИ |  |  |
| 4.1. Пар колиматора за ниске енергије опште намене |  |  |
| 4.2. Пар колиматора за ниске енергије високе резолуције |  |  |
| 4.3. Пар колиматора за I-131. |  |  |
| 4.4. Колица за смештај свих колиматора или колица за смештај сваког понуђеног колиматора |  |  |
| 4.5. Полуаутоматска измена колиматора ради једноставније манипулације, комбинација ручне измене колиматора са аутоматским причвршћивањем |  |  |
| 4.6. Компатибилност колиматора са колиматорима понуђеним уз SPECT |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 23 од 55

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 5. СТ КАРАКТЕРИСТИКЕ |  |  |
| 5.1. СТ систем треба да је интегрисан, за хибридне студије. |  |  |
| 5.2. За спирални СТ минимално 4 слоја по једној ротацији (3600). |  |  |
| 6. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА са пратећом опремом (хардвер и софтвер) |  |  |
| 6.1. Аквизициона радна станица са пратећом опремом (хардвер и софтвер) за статичке и динамичке студије, SPECT студије и SPECT/СТ студије (gated и non gated), EKG gating, Whole body, атенуациона корекција |  |  |
| 6.2. Секвенцијална или истовремена аквизиција различитих параметара у једном аквизиционом кораку (прегледу) |  |  |
| 6.3. Најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор |  |  |
| 6.4. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 6.5. Архива на DVD/CD медијуму. |  |  |
| 7. РАДНА СТАНИЦА ЗА ОБРАДУ |  |  |
| 7.1. Радна станица са монитором најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор, за обраду и архивирање медицинске слике са пратећом опремом (хардвер и софтвер). Софтвер треба да укључује све потребне алате за манипулацију и обраду нуклеарне медицинске слике (општа реконструкција, аутоматско и ручно одређивање регије од интереса, контрола квалитета). Кардиолошке, нефроуролошке, пулмолошке, неуролошке, онколошке, педијатријске, гастроиентеролошке, ендокринолошке студије. Манипулација сликом-филтрирање. Аритметичке операције, исцртавање кривих. Могућност фузије SPECT и СТ студија Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 7.2. Архивирање и издавање резултата на DVD/CD медијуму |  |  |
| 7.3. DICOM 3.0 протокол за умрежавање са сервером и осталим уређајима. |  |  |
| 8. ДОДАТНА РАДНА СТАНИЦА ЗА ОБРАДУ И АРХИВИРАЊЕ СЛИКА, АПЛИКАЦИОНИ СЕРВЕР |  |  |
| 8.1. Додатна радна станица – апликациони сервер за клијент сервер окружење треба да буде истих карактеристика као радна станица за обраду и да уједно служи као сервер овог SPECT/СТ система и система SPECT. |  |  |
| 9. ОСТАЛО |  |  |
| 9.1. Црно-бели и колор штампач са могућношћу штампања на фолији или филму за студије нуклеарне медицине |  |  |
| 9.2. избрисано |  |  |
| 9.3. UPS за радне станице |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 24 од 55

ПРИЛОГ 3А

ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ЗА ПАРТИЈУ 1:

- Уз испоруку уговорених добара понуђач, односно продавац прихвата обавезу да испоручи и следећу документацију:

  - Корисничка упутства (user manual): по два примерка на енглеском језику и српском језику, у папирном облику, за оба система

  - Сервисна упутства (service manual):  један примерак на енглеском језику у папирном облику и на CD-у, за оба система..

  - Сервисни, инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата. Продавац је у обавези да доставља податке (путем електронске поште, факс поруком или на други начин) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње).

НАПОМЕНА: Уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис у понуди доставити оверену, оригиналну изјаву произвођача.

2. Понуђач, односно продавац прихвата обавезу да обезбеди следеће обуке:

- обуку за потребан број лица крајњег корисника, на лицу места приликом инсталације и пуштања у рад, у року за квалитативни пријем, у трајању од најмање 5 радних дана. Обуку треба да води апликациони тренер, сертификован од стране произвођача опреме,

- обуку два лекара и два медицинска техничара у референтној здравственој установи у трајању од минимум 10 радних дана. Обука треба да обухвата клиничку примену система и упознавање са свим понуђеним софтверским алатима. Обука треба да се реализује пре истека гарантног рока

- обуку за физичара у референтном тренинг центру у трајању по препоруци произвођача, а најмање 5 радних дана. Обука треба да обухвати упознавање са софтвером и хардвером, контролу квалитета и технички приступ уређају. Обука треба да се реализује пре истека гарантног рока

- обуку за два сервисера ВМА која ће у свему бити истоветна са обукама сервисера произвођача. Обуке треба да се спроведу у тренинг центрима произвођача према тренинг плану и у трајању које је препоручено од стране произвођача, али не мање од 15 радних дана, по сваком сервисеру, а да при томе омогућује самостално-адекватно дефектовање неисправности уговорених добара у постгарантном периоду експлоатације. Обука треба да се реализује пре истека гарантног рока.

3. Понуђач, односно продавац прихвата обавезу да обезбеди гаранцију произвођача за комплетна уговорена добра од најмање 12 (дванаест) месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис)

ПРИЛОГ 11.

РEПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е

Дирекција за набавку и продају

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

УГОВОР број 367 – 22-       -13

ЗА ПАРТИЈУ 1: СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ SPECT/CT СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И КАМЕРА ДВОГЛАВА SPECT СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ

закључен  између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ -УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ – Дирекција за набавку и продају коју заступа директор Драгана Петровић, дипл.ек. - у даљем тексту Купац Телефон: 011/3203-055 Телефакс: 011/300-63-30 Матични број: 07093608 Шифра делатности: 75220 ПИБ: 102116082 Текући рачун: 840-1620-21 Код: Управа за трезор

и

ПОНУЂАЧ: _____________________________ Адреса : _________________________________ Матични број: ___________________________ Шифра делатности: ______________________ ПИБ: ____________________________________ ПДВ број: _________________________________ Телефон: _________________________________ Телефакс: _________________________________ Текући рачун број: _________________________ Код банке: _________________________________ које заступа: ____________________, у даљем тексту Продавац

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

ЧЛАН 1.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику, Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА) испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, ВМА да прими, а КУПАЦ да плати:

- СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ SPECT/CT СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И КАМЕРА ДВОГЛАВА SPECT СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ (у даљем тексту уговорена добра - у свему према обрасцу понуде из ПРИЛОГА бр. 3 и техничким спецификацијама  и елементима техничке подршке датим у ПРИЛОГУ бр. 3А)

1.1.1 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, ____________________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________.

1.2. Вредност уговорених добара износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора (са ПДВ-ом) је као у понуди. У укупну вредност уговора улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад, обука потребног броја лица крајњег корисника, на лицу места, обука два лекара и два медицинска техничара у референтној здравственој установи, обука физичара у референтном тренинг центру и обука два сервисера у тренинг центру произвођача. Цена је фиксна и не може се мењати.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ЧЛАН 2.

2.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уговорена добра из тачке 1.1. члана 1. уговора испоручи у року  као у понуди  дана од дана обостраног потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном потписивања отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди ВМА према важећим прописима и наређењима. ПРОДАВАЦ се обавезује да најави ВМА испоруку уговорених добара, 5 (пет) дана пре испоруке истих.

2.2 ПРОДАВАЦ се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку потребног броја лица крајњих корисника за руковање извршити у просторијама ВМА у року од као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора, чиме ће се створити услови за квалитативни пријем уговорених добара, односно сачињавање записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања уговора достави ВМА све техничко-грађевинске захтеве (site-plan) ради припреме простора за испешну монтажу.

2.4. ВМА се обавезује да ће извршити припрему простора према достављеном site-plan-у у року од 45 дана од дана пријема истог, након чега ће доставити писану информацију ПРОДАВЦУ да може приступити испоруци уговорених добара.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 3.

3.1. Износ од као у понуди динара, са ПДВ-ом (за уговорена добра, монтажу, инсталацију и пуштање у рад и обуку потребног броја лица крајњег корисника), КУПАЦ ће платити у року од као у понуди  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

- 3.2. Да би КУПАЦ могао да изврши плаћање износа из тачке 3.1, ПРОДАВАЦ је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка).

- Отпремницу потписану од стране крајњег примаоца ВМА (један примерак).

- Комисијски записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од стране ПРОДАВЦА и комисије ВМА (један примерак).

3.3. Износ од као у понуди динара, без ПДВ-а (за обуке два лекара и два медицинска техничара у референтној здравственој установи) КУПАЦ ће платити у року као у понуди дана од дана завођења извештаја о извршеним обукама.

- 3.4. Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање износа из тачке 3.3. овог члана, ПРОДАВАЦ је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка).

- Извештај о извршеним обукама потписан од стране ПРОДАВЦА и обучених лица (два лекара и два медицинска техничара).

3.5. Износ од као у понуди динара, без ПДВ-а (за обуку физичара у референтном тренинг центру) КУПАЦ ће платити у року као у понуди дана од дана завођења извештаја о извршеној обуци.

- 3.6. Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање износа из тачке 3.5 овог члана, ПРОДАВАЦ је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка).

- Извештај о извршеним обукама потписан од стране ПРОДАВЦА и обученог лица (физичара).

3.7. Износ од као у понуди динара, без ПДВ-а (за обуку два сервисера у тренинг центру произвођача) КУПАЦ ће платити у року као у понуди дана од дана завођења извештаја о извршеној обуци.

- 3.8. Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање износа из тачке 3.7 овог члана, ПРОДАВАЦ је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка).

- Извештај о извршеним обукама потписан од стране ПРОДАВЦА и обучених сервисера.

3.9.ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, односно извештаја о извршеним обукама за два лекара и два  медицинска техничара као и једног физичара и два сервисера достави КУПЦУ исплатну документацију из тачака 3.2., 3.4., 3.6 и 3.8. овог члана, посебно, након сваке извршене обавезе.

3.10. Уколико ПРОДАВАЦ не достави исплатну документацију у року из тачке 3.9. овог члана, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

3.11. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у (Сл.Гласник РС 84/04 и 86/04 и исправке 61/05, 61/07 и 93/12).

- ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ЧЛАН 4

- 4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши обуку потребног броја лица крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем, у трајању као у понуди радних дана. Обуку води апликациони тренер сертификован од стране произвођача уговорених добара.

- 4.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши следеће обуке:

- обуку два лекара и два медицинска техничара у референтној здравственој установи у трајању од као у понуди радних дана. Обука треба да обухвата клиничку примену система и упознавање са свим понуђеним софтверским алатима. Обука треба да се реализује пре истека гарантног рока

- обуку за физичара у референтном тренинг центру у трајању од као у понуди радних дана. Обука треба да обухвата упознавање са софтвером и храдвером, контролу квалитета и технички приступ уређају. Обука треба да се реализује пре истека гарантног рока

- обуку за два сервисера ВМА која ће у свему бити истоветна са обукама сервисера произвођача у трајању од као у понуди радних дана. Обуке треба да се спроведу у тренинг центрима произвођача према тренинг плану и у трајању које је препоручено од стране произвођача, а да при томе омогућује самостално-адекватно дефектовање неисправности уговорених добара у постгарантном периоду експлоатације. Обука треба да се реализује пре истека гарантног рока.

Цена обука из овог члана је садржана у уговореној вредности и садржи све трошкове обуке, превоза, визирања, исхране, боравка, припадајуће дневнице, учила и здравствено осигурање  за време обуке и др.

4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да уз уговорена добра из тачке 1.1. члана 1. уговора испоручи следећу документацију:

  - Корисничка упутства (user manual): по два примерка на енглеском језику и српском језику, у папирном облику, за оба система

  - Сервисна упутства (service manual): један примерак на енглеском језику у папирном облику и на CD-у, за оба система.

  - Сервисни, инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата. Продавац је у обавези да доставља податке (путем електронске поште, факс поруком или на други начин) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из члана 1. овог Уговора врши се у просторијама ВМА, након чега ће се сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему. ПРОДАВАЦ ће извршити инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку потребног броја лица крајњег корисника за руковање, на лицу места, након чега ће се сачинити и потписати записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара од стране ПРОДАВЦА и комисије ВМА.При квалитативном пријему ПРОДАВАЦ је у обавези да обезбеди и реализује Протокол за доказивање уговорених техничких карактеристика.

6.2.Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се записником комисије ВМА и ПРОДАВЦА.

6.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се ВМА испоручила недостајуће добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, бесплатно у року од 7 (седам) дана. Ако у року од 7 дана ПРОДАВАЦ не отклони недостатке код добра, или се исти понове, дужан је да неисправно добро замени новим.

6.4. Уколико се у току квалитативног пријема уговорених добара из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ

ЧЛАН 7

7.1. Монтажа уговорених добара садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача на одредишту ВМА.

7.2. По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и његовом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

7.3. Након извршеног тестирања биће сачињен Записник о квантитативном и квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1. ПРОДАВАЦ гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетна и функционална  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад уговорених добара. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

8.2. ПРОДАВАЦ даје гаранцију од као у понуди месеци за уговорена добра  из члана 1. овог уговора.

8.3. ВМА је обавезна да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добро или његови делови не функционишу правилно.

8.4. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 10 дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

8.5. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од  24  часа од пријема писане рекламације.

8.6. ВМА се обавезује да ће се придржавати датих упутстава за руковање, сервисирање и одржавање. Оштећења и отказивања добара проузрокована нестручним руковањем од стране корисника, неће бити покривена овом гаранцијом.

8.7. Уколико се у току гарантног рока догоди  дужи застој од 10 (десет) дана, ПРОДАВАЦ  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

8.8. Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације ВМА до сачињавања записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и ВМА да је уговорено добро доведено у исправно стање.

8.9. Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

8.10. У случају да продавац не може да отклони неисправност добра у року од два месеца, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од три месеца од дана пријема писане рекламације.

8.11. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 10 (десет) година од дана завођења записника о квалитативном пријему.

8.12. ПРОДАВАЦ се обавезује да обезбеди све софтверско-хардверске надоградње које су бесплатне, а за оне које се плаћају да благовремено доставља информације са ценом таквих надоградњи.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем уговорених добара који су утврђен у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) дневно, а највише 5% од укупне вредности уговора.

9.2. Наплату уговорне казне из тачке 9.1. овог члана врши КУПАЦ одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

9.3. Ако ПРОДАВАЦ својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине Уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, КУПАЦ без његове сагласности, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

9.4.КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ПРОДАВАЦ својом кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1.Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

10.2.У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  сагласне да спорове решавају код привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.2. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 13.

13.1.За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

13.2. Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.

13.3.KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања

Уговор је потписан дана                 2013.године.

- П Р О Д А В А Ц:						К У П А Ц:

Дирекција за набавку и продају

Д И РЕ К Т О Р                                                                   Д И Р Е К Т О Р