РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  53-17

06.06.2013. године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, покренула је поступак за набавку добра ТИТРАТОР КАРЛ за одређивање воде аутоматски, за потребе ВМА, редни број набавке 21/13.

Дописом наш инт.бр. 53-13 од 05.06.2013. године затраженo је појашњење/измена/допуна конкурсне документације.

„Овако написана спецификација указује на искључиво једног произвођача опреме (можда и друге, нама непознате). Ми у својој понуди имамо инструмент који може да уради било коју Карл Фисцхер титрацију као и било коју другу титрацију које су у опису техничке спецификације тражене. Како се поједини параметри у зависности од произвођача разликују инструмент који би понудили не испуњава пар тражених параметара који уопште не утичу на крајњи квалитет инструмента, самог рада инструмента као и немогућности да неку од титрација успешно и прецизно уради. То су следећи параметри:

1: На страни 15 конкурсне документације ставка 1.3

Тражи се могућност коришћења различитих бирета 1,5,10,20,50мл

У понуди немамо бирете од 50мл из простог разлога што је техничким решењем инструмента из наше понуде елиминисана потреба за биретама од 50мл и то из више разлога: биретом од 20мл се може диспензовати 50мл веома брзо, прецизност бирете од 50мл је мања од прецизности бирете од 20мл. Понекад се биретом од 50мл не постижу поновљиви резултати ако је садржај воде јако мали (и по АSTM и ISO се саветује што мања бирета ако је садржај воде мали до момента када се више волуметријском титрацијом не може одредити тај садржај већ се прелази на кулометријски начин одређивања…

ОДГОВОР 1: Из искуства знамо да се при одређеним титрацијама троши више од 20мл реагенса, а да се пуњењем и пражњењем бирете прекида реакција и смањује прецизност инструмента. Циљ нам је да у једном пуњењу бирете завршимо титрацију. То је разлог за бирете од 50мл. Уколико имате и веће и то је прихватљиво.

2: На страни 15 конкурсне документације ставка 1.8

Тражи се могућност слања података у PC/LIMS

Да ли ово треба да буде само могућност или ову опцију желите уз инструмент. За инструмент који би понудили ово је опција коју купац бира да ли да буде укључена или не. Инструмент има ту могућност али само уз додатни софтвер. У том случају, ко обезбеђује PC рачунар? Да ли и то треба да буде укључено у понуду.

ОДГОВОР 2: У склопу апарата мора постојати софтвер, како би се на почетку „задали“ потребни радни параметри, а да је тај софтвер спрегнут са штампачем.

3: На страни 15 конкурсне документације ставка 3

Тражи се штампач.

Да ли ово значи да желите да принтер буде укључен у понуду или да постоји као опција за неку каснију надоградњу система. Поново постоје две опције. Прва, је принтер који се прикључује директно на титратор а друга, по нама боља опција ако уз систем испоручујемо PC софтвер је ласерски принтер А4 формата који може да одштампа пуно детаљније и боље извештаје (у оба случаја су то GLP извештаји).

ОДГОВОР 3: Штампач  треба да буде укључен у понуду, а софтвер у склопу апарата мора бити спрегнут са штампачем.

4: На страни 16 конкурсне документације ставка 4

Тражи се магнетна мешалица са уграђеном пумпом за измену узорака и реагенса

Техничко решење титратора који би понудили је такво да пумпе стоје директно на боцама реагенса а не у саставу мешалице. Опет ово ни мало не утиче на рад инструмента већ техничког решења које не примењују сви произвођачи.

ОДГОВОР 4:Потребно је да систем има једну пумпу за пуњење и пражњење посуде независно од врсте реагенса који се примењује. Понудите такво решење ако имате. Није неопходно да пумпа буде повезана на мешалицу.

5: На страни 16 конкурсне документације ставка 6.2

Тражи се температурни опсег од -20 до 70 ºЦ

За разлику од траженог, сензор из наше понуде покрива опсег од 0°C до 100°C за Karl Fischer титрације што је јако пожељно поготову ако узорак мора термално загревати како би ослободио влагу тј. Воду. Понекад су те температуре блиске 100°C. Из сопственог искуства као и четрдесетогодишњег искуства компаније коју заступамо Карл Фисцхер титрација никад није имала потребе да се ради на -20°C.

Што се тиче Аcid/Base титрација, избором сензора можемо постићи и далеко веће или мање температуре од тражених, све у зависности од типова узорака.

ОДГОВОР 5: Прихватљив је и опсег температуре од 0°C до 80°C.

6: На страни 16 конкурсне документације ставка 7.1.9

Поново се тражи могућност коришћења различитих бирета 1,5,10,20,50мл

Исто објашњење као и под редним бројем 1.

ОДГОВОР 6: Из искуства знамо да се при одређеним титрацијама троши више од 20мл реагенса, а да се пуњењем и пражњењем бирете прекида реакција и смањује прецизност инструмента. Циљ нам је да у једном пуњењу бирете завршимо титрацију. То је разлог за бирете од 50мл. Уколико имате и веће и то је прихватљиво.

7: На страни 16 ставка  7.1.11.

Тражи се антидифузни биретни врх.

Поново по самом називу тог врха, указујете на само једног произвођача а еквивалентних решења нема код многих произвођача. У техничком решењу бирета инструмента који би нудили нема потребе за таквим врхом (шта год то било). Бирете су затворене, проливање не може да настане, оклопљене су тако да и у случају да дође до неког пуцања корисник остаје заштићен а проливена течност не може да допре до виталних делова система инструмента и угрози их“.

ОДГОВОР 7: Наведени антидифузиони врх треба да спрећи улазак реагенса из титрационе посуде у бирету. Потребно је  понудити решење које то омогућава.

С обзиром да је Наручилац извршио измену/допуну конкурсне документације, продужава се рок за достављање понуда  тако да је:

Рок за достављање понуда  17.06.2013. године до 10,00 часова. Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда на истој локацији сала 12 приземље.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/ 								Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима