РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  53-23

11.06.2013. године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, покренула је поступак за набавку добра ТИТРАТОР КАРЛ за одређивање воде аутоматски, за потребе ВМА, редни број набавке 21/13.

Дописом наш инт.бр. 53-20 од 11.06.2013. године затраженo је појашњење/измена/допуна конкурсне документације:

„ Покушао бих да представим насталу ситуацију коју имамо у вези берета од 50мл. Ми немамо начина да покажемо да у случају наше бирете од 20мл не настаје било каква грешка када се деси случај да бирета остане без титранта у себи и мора да поново “усиса” садржај боце титранта у цилиндар бирете, осим да пред вама урадимо демонстрацију рада. Током техничком примања инструмента и IQ/OQ/PQ квалификација би се овако нешто видело и тада можете да раскинете уговор са нама и изаберете следећег понуђача јер прво изабрани инструмент не испуњава техничке критеријуме (наравно, све под условом да ми будемо изабрани као најбољи понуђач).

Постоји вентил који се затвори аутоматски оног тренутка када клип бирете достигне свој максимум тако да ваздух, вишак титранта и сл. не могу на било који начин да утичу на даљи ток титрације. Овај вентил је уједно нешто што се може назвати дифузним врхом. Такође ту је систем неинтертних сензора, компензација амбијенталних услова и пуно тога чиме се спречавају случајне (и намерне) грешке у раду.

Само техничко извођење бирете и њеним везама са титрацијским посудама (пошто их код нашег произвођача има две) никад није указало на потребу за 50мл биретама из разлога због којих сте навели у одговорима. Можда је код других произвођача прека потреба да имају бирете од 50мл. Наше бирете имају и до дупле прецизности у односу на еквивалентне производе других произвођача. На првом месту је “степ” мотор који има 20.000 тачака ротације за разлику од 10.000 тачака код осталих техничких извођења других произвођача.

Систем се може проверити GSST методама (Методе којима се могу утврдити прецизност/поновљивост/тачност инструмента) или неким другим методама, свеједно је, те ако се појави непрецизност и нетачност какву очекујете од бирете од 20мл ми  би инструмент узели назад уз поништавање уговора и исплате свих насталих трошкова наручиоца и будућег корисника инструмента.

И даље сматрамо да сте елеминисали два аутоматска титратора који могу да ураде и најзахтевније титрације које се данас раде, титрације код којих корисници траже далеко већу прецизност и тачност од оних које су наведене техничком спецификацијом траженог инструмента.

Овим путем Вас молим да нам уважите примедбу на писање техничке документације која је очигледно писана према инструменту само једног произвођача и никако еквивалентних уређаја и прихватите понуду за инструмент који не подржава бирете од 50мл.“

ОДГОВОР : Крајњи корисник остаје при првобитним захтевом, па сходно томе по овом питању нема измене конкурсне документације.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/ 								Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима