| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 367 -31 /12 11.07.2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 219/12 – Медицинска опрема за потребе Института за нуклеарну медицину ВМА, по партијама достављамо следећа појашњења/измене конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: На страни 6/55 КД, ставка 2.4.9. Наручилац је захтевао доказ да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. Међу доказима које Понуђач треба да достави стоји: "Изјава понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђених добара..". Молимо Наручиоца да прецизира за која понуђена добра је потребно доставити документацију за сервис. Да ли је прихватљиво да Понуђач достави сву потребну документацију под тачком 2.4.9. за:

- двоглаву гама камеру

- хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а

Уколико је Понуђач уједно и овлашћени сервис, да ли је за Наручиоца прихватљива изјава Понуђача у којој Понуђач гарантује да је уједно и овлашћени сервис а како је и захтевано под тачком 2.4.9.?

ОДГОВОР 1: Да, прихвата се. Понуђена добра из Партије 1 представљају двоглаву гама камеру и хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а, те је за исте потребно доставити тражену изјаву Понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање истих, односно изјаву да је Понуђач уједно и овлашћени сервис.

ПИТАЊЕ 2: На страни 8/55 КД, ставка 2.10 Наручилац је захтевао"Решење за стављање у промет за понуђена добра, издато од АЛИМС-а". Молимо наручиоца да прецизира за која понуђена добра је потребно доставити Решење АЛИМС-а? Да ли Наручилац подразумева следећа добра:

- двоглаву гама камеру

- хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а

ОДГОВОР 2: Понуђена добра из Партије 1 представљају двоглаву гама камеру и хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а, те је потребно да се доставе Решења АЛИМС-а по појединачним компонентама или за цео систем.

ПИТАЊЕ 3: На страни 8/55 КД, ставка 2.9, Наручилац је захтевао: "Оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђеног добра (technical data sheet)..." Молимо Наручиоца да прецизира за која понуђена добра је потребно доставити захтевану документацију, односно оригиналне изјаве произвођача? Да ли је Наручилац подразумевао следећа добра:

- двоглаву гама камеру

- хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а

ОДГОВОР 3: Да, односи се на двоглаву гама камеру и хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а, односно њихове компоненте дате у Прилогу 3А за које је овим документима потребно да докаже тражене техничке карактеристике.

.

ПИТАЊЕ 4: На страни 8/55 КД, ставка 2.11, Наручилац је захтевао "Решење надлежног министарства да понуђач испуњава прописане услове за обављање послова промета уређаја који производе јонизујућа зрачења који се користе у медицини..само за Партију 1 – СТ и понуђену опрему која садржи изворе јонизујућег зрачења". Како се у Партији 1, на страни 22/55 КД захтевају и фантоми за проверу квалитета: Intristic и extrinsic 4-Bar fantom, Co-57 flood 370 mBq (10 mCi) fantom, Flangeless Jaszczak SPECT fantom, који представљају радиоактивне изворе, да ли је Наручилац предвидео да је за исте потребно да крајњи корисник поседује Решења за рад и коришћење радијационих извора? Када се ради о радијационим изворима, за њихов увоз и промет је потребна специфична дозвола коју претпостављамо да стандардни дистрибутери имиџинг опреме не поседују. Сам увоз таквих радијационих извора је могућ само уколико крајњи корисник поседује Решење, дозволу издату од надлежне институције. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач не поседује посебну дозволу за промет радијационих извора, већ достави изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да ће обезбедити увоз и допремање поменутих фантома уколико крајњи корисник поседује сва неопходна Решења надлежне институције у тендером захтеваном року испоруке?

ОДГОВОР 4: Наручилац врши измену КД у тачки 7.4 на страни 22/55 у делу Техничких карактеристика тако што изоставља фантом Co-57 flood 370 mBq. Остали тражени фантоми (Intristic и extrinsic 4-Bar fantom и Flangeless Jaszczak SPECT fantom) нису радиоактивни извори.  Наручилац мења КД у тачки 2.11 Прилога 1 тако да иста гласи: 2.11 Решење надлежног министарства да понуђач испуњава прописане услове за обављање послова промета уређаја који производе јонизујућа зрачења који се користе у медицини, само за Партију 1 – СТ.

ПИТАЊЕ 5: На страни 10/55 КД, Наручилац је захтевао у напомени:"У складу са чланом 53. став 3. Закона о јавним набавкама, да Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач". Да ли је за Наручиоца прихватљиво да Подизвођач, кога ангажује Понуђач за једну партију исте јавне набавке, учествује самостално у истој јавној набавци, али другој партији?

ОДГОВОР 5: Да, с обзиром да се понуде разматрају по партијама.

ПИТАЊЕ 6: На страни 22/55 КД под ставком 7.2, као и на страни 24/55 под ставком 9.2 Наручилац је захтевао "ЕКГ уређај за gated студије". Како се ради о одељењу нуклеарне медицине, где се неће радити претежно кардиолошке процедуре, претпостављамо да за Наручиоца (крајњег корисника) нису биле од релевантног значаја детаљне техничке карактеристике самог ЕКГ уређаја, па их зато није ни прецизирао. Самим тим, сматрамо да ЕКГ уређај није ни требало издвојити као посебну – додатну оперму, јер је сама примена обухваћена ставком 5.1. на страни 22, односно 6.1 на страни 24, где се тражи ЕКГ gating. Стога сугеришемо Наручиоцу да ставку 7.2 на страни 22 као и 9.2. на страни 24 избрише из минималних техничких карактеристика.

ОДГОВОР 6: Прихвата се. Наручилац мења КД тако што брише тачке 7.2 на страни 22/55 и 9.2. на страни 24 Прилога 3А.

ЉН/                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 4. КОЛИМАТОРИ |  |  |
| 4.1. пар колиматора за ниске енергије опште намене |  |  |
| 4.2. Pinhole колиматор |  |  |
| 4.3. Колица за смештај свих колиматора |  |  |
| 4.4. Полуаутоматска измена колиматора ради једноставније манипулације, комбинација ручне измене колиматора са аутоматским причвршћивањем |  |  |
| 4.5. Компатибилност колиматора са колиматорима понуђеним уз SPECT/CT |  |  |
| 5. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА са пратећом опремом (хардвер и софтвер) |  |  |
| 5.1. Аквизициона радна станица са пратећом опремом (хардвер и софтвер) за статичке и динамичке студије, SPECT студије (gated и non gated), EKG gating, Whole body, атенуациона корекција |  |  |
| 5.2. Секвенцијална или истовремена аквизиција различитих параметара у једном аквизиционом кораку (прегледу) |  |  |
| 5.3. Најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор |  |  |
| 5.4. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 5.5. Архива на DVD/CD медијуму. |  |  |
| 6. РАДНА СТАНИЦА ЗА ОБРАДУ |  |  |
| 6.1. Радна станица са монитором најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор за обраду и архивирање медицинске слике са пратећом опремом (хардвер и софтвер). Софтвер треба да укључује све потребне алате за манипулацију и обраду нуклеарне медицинске слике (општа реконструкција, аутоматско и ручно одређивање регије од интереса, контрола квалитета). Кардиолошке, нефроуролошке, пулмолошке, неуролошке, онколошке, педијатријске, гастроиентеролошке, ендокринолошке студије. Манипулација сликом-филтрирање. Аритметичке операције, исцртавање кривих. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 6.2. Архивирање на DVD/CD медијуму |  |  |
| 6.3. DICOM 3.0 протокол за умрежавање са сервером и осталим уређајима. |  |  |
| 7. ОСТАЛО |  |  |
| 7.1. Црно-бели штампач са могућношћу штампања на фолији или филму за студије нуклеарне медицине |  |  |
| 7.2. UPS за радне станице |  |  |
| 7.3 Фантоми за проверу квалитета: Intristic и extrinsic 4-Bar fantom, Flangeless Jaszczak SPECT fantom |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 22 од 55

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 5. СТ КАРАКТЕРИСТИКЕ |  |  |
| 5.1. СТ систем треба да је интегрисан, за хибридне студије. |  |  |
| 5.2. За спирални СТ минимално 4 слоја по једној ротацији (3600). |  |  |
| 6. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА са пратећом опремом (хардвер и софтвер) |  |  |
| 6.1. Аквизициона радна станица са пратећом опремом (хардвер и софтвер) за статичке и динамичке студије, SPECT студије и SPECT/СТ студије (gated и non gated), EKG gating, Whole body, атенуациона корекција |  |  |
| 6.2. Секвенцијална или истовремена аквизиција различитих параметара у једном аквизиционом кораку (прегледу) |  |  |
| 6.3. Најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор |  |  |
| 6.4. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 6.5. Архива на DVD/CD медијуму. |  |  |
| 7. РАДНА СТАНИЦА ЗА ОБРАДУ |  |  |
| 7.1. Радна станица са монитором најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор, за обраду и архивирање медицинске слике са пратећом опремом (хардвер и софтвер). Софтвер треба да укључује све потребне алате за манипулацију и обраду нуклеарне медицинске слике (општа реконструкција, аутоматско и ручно одређивање регије од интереса, контрола квалитета). Кардиолошке, нефроуролошке, пулмолошке, неуролошке, онколошке, педијатријске, гастроиентеролошке, ендокринолошке студије. Манипулација сликом-филтрирање. Аритметичке операције, исцртавање кривих. Могућност фузије SPECT и СТ студија Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 7.2. Архивирање и издавање резултата на DVD/CD медијуму |  |  |
| 7.3. DICOM 3.0 протокол за умрежавање са сервером и осталим уређајима. |  |  |
| 8. ДОДАТНА РАДНА СТАНИЦА ЗА ОБРАДУ И АРХИВИРАЊЕ СЛИКА, АПЛИКАЦИОНИ СЕРВЕР |  |  |
| 8.1. Додатна радна станица – апликациони сервер за клијент сервер окружење треба да буде истих карактеристика као радна станица за обраду и да уједно служи као сервер овог SPECT/СТ система и система SPECT. |  |  |
| 9. ОСТАЛО |  |  |
| 9.1. Црно-бели и колор штампач са могућношћу штампања на фолији или филму за студије нуклеарне медицине |  |  |
| 9.2. UPS за радне станице |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 24 од 55