РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  73-11

од 30.05.2013. године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добара Бодиплетизмограф и спирограф за потребе Клинике за пулмологију ВМА,  по партијама, редни број набавке 5/13.

Дописом наш инт.бр. 73-8 од 28.05.2013. године затраженo је појашњење конкурсне документације.

1. „У делу техничке карактеристике под тачком 11, технички захтев је седални део/столица подесива по висини. Како би се спровео медицински преглед постоји медицинска опрема произвођача код којих није неопходно да је седални део/столица подесиви по висини јер имају могућност померања усника у свим правцима тако да померање пацијента није потребно. Из тог разлога не видимо зашто би се остали понуђачи елиминисали овим техничким захтевом, а при томе такво решење се полако избацује из употребе.

Питање 1: Интересује ме зашто се инсистира на подесивом седалном делу/столици по висини?“

Одговор 1: У техничкој карактеристици под тачком 11 се тражи седални део/столица/подесива по висини из следећих разлога: подесивост по висини повећава конфор испитанику у кабини, обезбеђује бољу припрему за преглед особама екстремно високих или ниских телесних висина, омогућава испитанику да заузме идеалан положај према својој конституцији. Наведени услови су неопходни за добро извођење теста. Поред наведених функционалних карактеристика, столица/седални део/ поменутих карактеристика , према нашим потребама има и повољнији естетски ефекат. На основу претходно наведеног нема измене конкурсне документације по овом питању.

2. „У делу техничке карактеристике под тачком 4. технички захтев- мерење протока ваздуха-распон  0-20 l , тражене вредности далеко одступају од препорука American Thoracic Society Documents i European respiratory Society (Eur Respir J 2005; 26:319-338 DOI 10.1183/09031936.0500034805 ERS Journals Ltd 2005) страна 321 и 322 које се крећу од 0-14 l. “

Питање 2: Молим Вас да ми образложите зашто се инсистира на тим карактеристикама обзиром да су мимо препоручених стандарда?

Одговор 2 : Дате вредности од 0-20 l, односно мерење већег распона пружа нам више могућности. Мерење са мањим протоком такође је тачно али има нижи лимит. Из ових разлога нема измене конкурсне документације по овом питању.

3. „У делу техничке карактеристике под тачком 4. технички захтев- мерење протока ваздуха-распон  0-20 l, тачност ±3%.

Питање 3: Да ли се на тој тачности ±3% инсистира без обзира на проток или се тражена тачност односи само на максималан проток?“

Одговор 3 : Технички захтев  мерење протока ваздуха распоном  0-20 l, тачност ±3% мисли се на тачност при максималном протоку.

4. „У делу техничке карактеристике под тачком 10, технички захтев је да запремина кабине буде до 890 l. запремина кабине не утиче на сам процес медицинског прегледа и на добијене вредности. зашто нисте навели димензије кабине у случају да сте ограничени простором. Стога не видимо зашто се понуђач или произвођач са кабином веће запремине елиминише овим техничким захтевом.

Питање 4: Молим Вас да ми образложите зашто се инсистира на тим карактеристикама?“

Одговор 4 : Ова димензија је наведена због тога што су према нашим сазнањима , веће кабине , мање прецизне и што би нам кабина до наведених димензија због ограниченог простора више одговарала.

5. „У делу техничке карактеристике под тачком 1, као технички захтев наводи се рачунар.

Питање 5: Да ли рачунар мора бити регистрован као медицинско средство с обзиром да се користи у медицинске сврхе или се може користити било који рачунар доступан на тржишту?“

Одговор 5 : Рачунар који би се користио подржавао би рад медицинског уређаја и у друге сврхе се не би користио. У те сврхе, може бити било који рачунар који својим техничким карактеристикама задовољава услове које медицински уређај захтева. За рачунар није потребно достављати решење АЛИМС-а.

6. „У делу са техничким карактеристикама нису наведене боце и регулатори притиска као саставни део система.

Питање 6: Да ли се гасне боце и регулатори притиска набављају накнадно или у оквиру ове набавке пошто су неопходни за функционисање система?“

Одговор 6: Техничке карактеристике које смо навели односе се на апарате бодиплетизмограф и спирограф. Колико је нама познато, апарати које ми тражимо не поседују гасне боце и регулаторе притиска које сте навели у свом питању.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима