РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  73-16

05.06.2013.  године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добара Бодиплетизмограф и спирограф за потребе Клинике за пулмологију ВМА,  по партијама, редни број набавке 5/13.

Дописом наш инт.бр. 73-13 од 04.06.2013. године затраженo је појашњење/измена/допуна конкурсне документације.

Питање 1: „У оквиру прилога број 3/1Б. конкурсне документације - Техничке карактеристике које БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ мора да поседује под редним бројем 10, Кабина од чврстог провидног материјала запремине до 890 литара.

- Ради повећања конкурентности, молимо Вас да промените техничку карактеристику под редним бројем 10, која је дискриминишућа према произвођачима чије кабине имају већи волумен, тако да НЕ ПОСТОЈИ ОГРАНИЧЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ.

- Сматрамо не адекватним Ваше одговоре (документ: Инт. Бр. 73-11, од 30.05.2013) на већ постављено питање волумена кабине из следећих разлога.

Прецизност кабине не зависи од њеног волумена. У прилогу 3/1Б, техничке    карактеристике које Бодиплатизмограф МОРА да поседује у тачкама 6 и 7 јасно, прецизно и не двосмислено сте дефинисали прецизност кабине (апарата).

Уколико имате ограничен простор за смештај кабине, молимо Вас да дефинишете димензије, максималну, ширину, дужину и висину простора у који уређај мора да стане.

Кабине са већим волуменом омогућују комфорније тестирање пацијената.“

Одговор 1: Према нашим сазнањима, кабине мање запремине су прецизније, односно прецизније мере сва мерења, а у циљу достављања што већег броја понуда прихватамо измену у погледу запремине кабине да уместо предходно тражених 890 литара, запремина кабине буде до 950 литара. Из ових разлога одговор на питање бр.4 из акта инт.бр.73-11 од 30.05.2013. године који је достављен свим потенцијалним понуђачима више није валидан.

Питање 2: „У оквиру прилога број 3/1Б. конкурсне документације - Техничке карактеристике које БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ мора да поседује под редним бројем 11. Седални део-столица, подесив по висини.

- Сматрамо да Ваш одговор на постављено питање (документ: Инт. Бр. 73-11, од 30.05.2013), дискриминише произвођаче који нуде фиксни седални део и флексибилни носач сензора подесив по висини и смеру, а којим се постиже повећани комфор пацијента као и његова припрема за добро извођење теста.

- Пошто сте поменули проблем припреме за преглед изразито високих и ниских особа, да ли то значи да је ПОТРЕБНО испоручити кабину у којој и седални део-столица и носач сензора морају да буду подесиви по висини?“

Одговор 2 : Инсистирамо да седални део-столица буде подесива по висини јер сматрамо да та опција даје већи комфор испитанику и пружа више могућности за квалитетно испитивање.

Питање 3: „У оквиру прилога број 3/1Б конкурсне документације - Техничке карактеристике које БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ мора да поседује под редним бројем 12. Аутоматска калибрација кабине.

Да ли аутоматска калибрација кабине обухвата и аутоматску корекцију BTPS фактора?“

Одговор 3 : Аутоматска калибрација кабине подразумева и аутоматску корекцију BTPS фактора?

Питање 4: „Уоквиру прилога број 3/1Б конкурсне документације - Техничке карактеристике које БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ мора да поседује под редним бројем 3. Могућност мерења споре и форсиране спирометрије са минимално следећим параметрима, наведен је и параметар ITGV. Молимо Вас да нам појасните значење ITGV параметра?“

Одговор 4 : Параметар ITGV је исто што и  TGV, а означава интраторакални и торакални гасни волумен.

Питање 5: U оквиру прилога број 4. конкурсне документације - Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, под:

- редним бројем 3. захтева се да се приложи потврда Привредног суда или потврда Агенције за привредне регистре да нам у року од 2 године пре дана позива за подношење понуда није изречена правоснажна судска мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке,

- редним бројем 4. захтева се да се приложи потврда Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да нам у року од 2 године пре дана позива за подношење понуда није изречена правоснажна управна мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке,

- редним бројем 8. захтева се да се као доказ да располажемо неопходним финансијским и пословним капацитетом достави Биланс стања и биланс успеха за 2010, 2011 и 2012 са приложеним доказом о разврставању (за мала правна лица у које је фирма потенцијалног понуђача  разврстана)

Обзиром да је фирма потенцијалног понуђача основана 24. јула 2012. године и самим тим није била у могућности да саставља и доставља финансијске извештаје за године пре поменутог датума молимо Вас да нам одговорите да ли је због тога као валидан доказ за горе наведене ставке по редним бројевима довољно доставити следеће доказе:

- редни број 3. - потврду Привредног суда или потврду Агенције за привредне регистре да нам периоду од 24.07.2012. године до дана издавања потврде (до дана након дана позива за подношење понуда) није изречена правоснажна судска мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке,

- редни број 4. - потврду Прекршајног суда или потврду Агенcије за привредне регистре да нам периоду од 24.07.2012. године до дана издавања потврде (до дана након дана позива за подношење понуда) није изречена правоснажна управна мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке

- редни број 8. - Потврду издату од стране Агенција за привредне регистре о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину - Биланс стања и биланс успеха за 2012 годину са приложеним доказом о разврставању, имајући у виду да је привредно друштво основано 24.07.2012. године па достављањефинансијског извештаја пре поменутог датума није било могуће?“

Одговор 5 : Да, прихвата се.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/ 								Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима