| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 62 - ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 6/13 – Лампа хируршка са помоћним светлом, 31 кпл. достављамо следећа појашњења конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: Тачка 1. техничке спецификације: Технологија LED, беле LED сијалице (није прихватљива РГБ технологија). Предлажемо да се ова тачка измени и да гласи да је прихватљива и РГБ технологија.

ОДГОВОР 1: Предлог није прихватљив. Наручилац нема потребу за коришћењем обојене светлости.

ПИТАЊЕ 2: Тачка 2. техничке спецификације: Дубина светлосног снопа 100цм и више. Овако стриктно дефинисање светлосног снопа даје сумњу за фаворизовање одређених понуђача. Предлажемо да дубина светлосног снопа буде бодована од 60цм па на више од 100цм. На овај начин се обезбеђује већа равноправност понуђача а наручилац добија већу могућност избора.

ОДГОВОР 2: Предлог није прихватљив. Наручилац остаје при услову из техничке спецификације о дубини светлосног снопа.

ПИТАЊЕ 3: Тачка 10. техничке спецификације. Могућност накнадне надоградње монитора (мора са постоји само могућност уградње руке за накнадну уградњу монитора). Овако дефинисан захтев у техничким карактеристикама је материјално веома скупо. Таква надоградња би ишла на терет наручиоца из више разлога. Предлажемо да због свега горе наведеног и нелогичности јасно дефинишете следеће: да се тачка 10 потпуно избаци или да се тачка 10 преформулише и гласи – да свака операциона лампа мора имати уграђену трећу руку са инсталацијом (комплетном припремом) за монитор.

ОДГОВОР 3: Предлог није прихватљив. У конкурсној документацији тражено је само да понуђач потврди да постоји могућност накнадне уградње монитора. Никакве друге варијанте, поготово варијанта са већ уграђеном руком није прихватљива.

ПИТАЊЕ 4: Тачка 12. техничке спецификације. Кућиште лампе једноделно (сви светлосни елементи интегрисани у једну целину) – није прихватљива опција са вишеделним светлосним елементима. Молимо да нам дате јасно медицинско и техничко образложење за овако формулисану тачку техничких карактеристика. Сигурни смо да је ово повреда начела обезбеђивања конкуренције Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОР 4: Лампе са вишеделним кућиштима имају и до 20% и више већу површину кућишта у односу на лампе са једноделним кућиштем а самим тим и за толико смањују користан плафонски простор операционе сале. Да нисмо погрешили када смо се одлучили за ову техничку карактеристику уверили смо се када смо недавно вршили пријем и монтажу ОП микроскопа када смо, да би микроскоп био у потпуно функционалној употреби и са постојећим лампама које имају једноделно кућиште схватили да имамо ограничен простор за несметану употребу лампе и микроскопа. То је једини ограничавајући фактор због кога смо се одлучили за једноделна кућишта а између осталог и много су једноставније за одржавање хигијене јер се смањује површина коју треба одржавати.

Нарулицац овом приликом напомиње да је техничке спецификације у овој јавној набавци засновао на претходној, обустављеној јавној набавци. Наиме, при сачињавању техничке спецификације узете су у обзир све примедбе понуђача који су у њој учествовали као и понуђене техничке карактеристике како се не би ограничио број понуђача (начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима) или повредило начело једнакости међу понуђачима.

Евентуална измена техничких карактеристика, попут горе наведених, је усмерена на снижавање нивоа квалитета понуђених лампи, при чему смо сигурни да потенцијални понуђач који је ове измене тражио поседује лампе тражених карактеристика.

ЉН/                                                                                     Н А Ч Е Л Н И К

п  у  к  о  в  н  и  к

мр Драган Станковић, дипл.инж.