РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  87-10

од 05.06.2013. године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добра Ултразвучни апарат за гастроентерологију и хепатологију,, редни број набавке 12/13.

Дописом наш инт.бр. 87-7 од 03.06.2013. године затраженo је појашњење конкурсне документације.

Везано за техничку спецификацију, прилог број 3/1Б, под бројем 3.3.

Питање 1: „Да ли је могуће уместо линеарне или конвексне биопсијске сонде са каналом за биопсијске игле који пролази кроз саму сонду између кристала, понудити сонду са класичним вишеугловним пункцијским адаптером од нерђајућег челика уз додатак софтвера за визуелизацију игле.?

Образложење: Како је ултразвучни приказ на екрану у две димензије, оператор види иглу у две димензије. Такође је и електронски исцртана линија на екрану којом треба да се води пункција у две димензије. Веома често, а зависно од ткива, може да се  деси да је приказ ултразвучне игле недовољно издиференциран. У тим случајевима, пратећи електронску линију пунктирања, оператор не може да буде сигуран да ли је дошло до скретања врха игле по дубини-трећа димензија (ако се угао сонде помери) јер види њену пројекцију у равни гледања. То може да доведе до непрецизне пункције и могућег оштећења ткива.

Ради тога, напредни апарати имају специјализовани софтвер за појачану визуелизацију игле којим се горе наведени проблем избегава, јер се свако одступање врха игле од равни јасно види на екрану.“

Одговор 1: У вези техничке спецификације прилог бр. 3/1Б, под бројем 3.3  за ултразвучни апарат за гастроентерологију и хепатологију бр. набавке 12/13, остајемо при првобитном захтеву да биопсијска сонда буде линеарна са каналом за биопсијску иглу. На тржишту постоје најмање три фирме са биопсијском сондом кроз коју пролази канал за биопсијску иглу.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима