РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  87-17

од 14.06.2013. године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добра Ултразвучни апарат за гастроентерологију и хепатологију,, редни број набавке 12/13.

Дописом наш инт.бр. 87-14 од 13.06.2013. године затраженo је појашњење конкурсне документације.

1. „На страни 5/35 Конкурсне документације тачка 2.4.10 као доказ о постојању сервиса захетва се између осталог: „Изјаву понуђача о постојању сервиса, који има најмање једног сертификованог сервисера, за одржавање понуђеног уређаја, на подручију Р. Србије. У изјави треба да буде наведен назив и адреса сервиса и тел/факс.“. Досад је на тендерима Министарства одбране пракса била да се да изјава Произвођача или овлашћеног Европског заступника што ипак има већу тежину.

Питање 1:Да ли је за наручиоца прихватљива измена захтева под 2.4.10 тако да гласи:

„Изјаву Произвођача или овлашћеног Европског заступника о постојању сервиса, који има најмање једног сертификованог сервисера, за одржавање понуђеног уређаја, на подручију Р. Србије. У изјави треба да буде наведен назив и адреса сервиса и тел/факс.“?

Одговор 1: Наручилац врши измену тачке  2.4.10 тако да гласи: „Изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу о постојању сервиса, који има најмање једног сертификованог сервисера, за одржавање понуђеног уређаја, на подручију Р. Србије. У изјави треба да буде наведен назив и адреса сервиса и тел/факс.“

2. „На страни 14/35 Конкурсне документације захтева се: „Обука једног сервисера, у тренажном центру произвођача на нивоу обуке овлашћених сервисера произвођача са добијањем сертификата, према плану и програму обуке произвођача у трајању од 5 радних дана. (члан 4 тачка 4.4 модела уговора)“

Произвођачи сами одређују план и програм обуке, па самим тим и дужину њеног трајања, те обука реално код неких произвођача не траје 5 дана већ углавном мање а можда код неког и више.

Питање 2: Да ли је за наручиоца прихватљива измена овог захтева као тако да гласи:

„Обука једног сервисера, у тренажном центру произвођача на нивоу обуке овлашћених сервисера произвођача са добијањем сертификата, према плану и програму обуке произвођача у трајању од ____ радних дана. (члан 4 тачка 4.4 модела уговора)“ где би понуђачи уписали колико траје обука сервисера, такође неоходна би била и адекватна измаена модела уговра у члану 4 тачка 4.4?

Одговор 2: Наручилац врши измену на страни 14/35 конкурсне документације у табели 2. Износ понуде   тако да гласи: „Обука једног сервисера, у тренажном центру произвођача на нивоу обуке овлашћених сервисера произвођача са добијањем сертификата, према плану и програму обуке произвођача у трајању од најмање 3 радна дана.“

3.На страни 16/35 Конкурсне документације тачка 3.2 захтева се: „Трансректална радијална сонда опсега учестаности приближно 5 до 8 MHz или шире“

Питање 3: Да ли наручиоц прихвата да се за ову тачку понуди бипланарна сонда која има и радијални и тзв „End-fire“ сектор за скенирање који задовољавају задати фреквентни опсег и практично доноси још већи дијагностички квалитет од обичне радијалне сонде?

Одговор 3: Наручилац врши измену тачке 3.2 спецификације тако да гласи:“ Трансректална радијална сонда или бипланарна сонда  која има радијални сектор за скенирање, опсега учестаности 5 до 8 MHz или шире

Наручилац врши измену тачке 4.4 члана 4. модела уговора , страна 28/35 конкурсне документације, у делу који се односи на трајање сервисне обуке тако да уместо „у трајању од 5 радних дана“ треба да стоји:  „у трајању од као у понуди радних дана“

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилози:

- измењена страна 14/35 конкурсне документације 2. износ понуде;

- измењена страна 16/35 конкурсне документације за тачку 3.2.;

- измењена страна 28/35 модела  уговора;

ВЈ/

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима

    - ИЗНОС ПОНУДЕ:

| Ултразвучни апарат за гастроентерологију и хепатологију (по спецификацији из Прилога – 3/1Б) | произвођач: ______________________ ______________________ модел и/или тип: ________________ ________________ | комплет 1 | цена добра (без пдв-а): ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | износ пдв-а у %: __________ |
|  |  |  | износ пдв-а у динарима: _______________________________ |
|  |  |  | укупна вредност добра ( са пдв-ом): __________________________________ |
| Обука једног сервисера, у тренажном центру произвођача на нивоу обуке овлашћених сервисера произвођача са добијањем сертификата, према плану и програму обуке произвођача у трајању од најмање 3 радна дана. (члан 4 тачка 4.4 модела уговора) |  |  | број радних дана: ______________ Цена без пдв-а: ____________________ |
| вредност понуде ( без пдв-а) |  |  |  |
| износ пдв-а у % (на опорезовани део) |  |  |  |
| износ пдв-а у динарима (на опорезовани део) |  |  |  |
| укупна вредност понуде ( са пдв-ом) |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке добра (највише 60 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.

- Рок за извршење Квантитативног и квалитативног пријема добра (највише 70 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

- Гарантни рок за добро (мин. 12 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра..

- Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.

- Рок плаћања обуке сервисера (најмање 30 дана) је: ________ дана од дана завођења записника о завршеној обуци.

|  |  |  | М.П. (читак отисак печата) | ПОНУЂАЧ: ______________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________ (потпис) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди |  |
|  | 2.3. | Нека од техника аутоматске оптимизације слике у Б- моду једним притиском на дугме: TEQ, iScan, QuickScan, АТО. Уколико понуђена техника не одговара по називу ни једној од наведених, дати краће објашњење којим треба показати да понуђена техника представља нови квалитет. |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. | Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме. |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. | Нека од напредних колор доплер техника за бољи приказ спорих протока без преливања: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify, Fine Flow. Уколико понуђена техника не одговара по називу ни једној од наведених, дати краће објашњење којим треба показати да понуђена техника представља нови квалитет. He признаје се дирекциони „Power" доплер |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. | Функција трапезоидног скенирања |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. | Могућност надоградње за скенирање са контрастима |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. | Аутоматско трасирање у реалном времену криве „PW" доплера са приказом Vmax, Vmin, Ved, PI, Rl |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. | Могућност надоградње програмом за компресиону еластографију у реалном времену са приказом криве компресије и квантификацијом |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Ултразвучне сонде- учестаности сонди су оквирне и нису елиминаторне |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Кснвексна сонда за преглед абдомена опсега учестаности од 2 до 5 MHz или шире |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Трансректална радијална сонда или бипланарна сонда која има радијални сектор за скенирање,опсега учестаности 5 до 8 MHz или шире. |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Линеарна или конвексна биопсијска сонда са каналом за биопсијске игле који пролази кроз саму сонду између кристала, опсега радних учестаности од 3 до 5 MHz или ширег. |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Архивирање и умрежавање |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Цине меморија минимум 4000 слика у Б моду |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Архивирање слика у DICOM формату на HDD, DVD/CD, USB Flash меморију |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Извоз слика у JPEG формату и цине клипова у AVI формату |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. | Мрежна конекција минимум 100Mbps |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. | Апарат има минимум 3 USB порта |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. | Могућност надоградње DICOM опција за повезивање са подржаним следећим функцијама: Storage, Print, Query/Retrieve, Modality Worklist Management, MPPS, Storage Commitment, Verification, Structured Reporting |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. | Црно-бели термални штампач |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. (читак отисак печата) | ПОНУЂАЧ: ______________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________ (потпис) |  |  |  |

3.6. Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. односно из члана 3.4. овог уговора у року из тачке 3.5. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

3.7. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04,    86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

3.8.У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго.

- ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

- ЧЛАН 4.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку Упутства за употребу на енглеском језику (два примерка у папирном облику) и Упутство за употребу на српском језику(два примерка у папирном облику).

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку Упутства за сервисирање (service manual) на енглеском језику (у електронском облику и два примерка у папирном облику.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши обуку за рад добра за лекаре, на лицу места (on site), по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, у трајању од 5 радних дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста ПРОДАВЦА опреме, односно произвођача опреме.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да организује и изврши Сервисну обуку за добро за једно лице.  Обука мора да се спроведе у тренинг центру произвођача на нивоу обуке овлашћених сервисера произвођача  са  добијањем сертификата, према плану и програму  обуке произвођача у трајању од као у понуди  радних дана. ПРОДАВАЦ сноси све трошкове организације и реализације обуке(превоз, смештај, исхрана, учила, дневнице, а у случају обуке у иностранству и авионске карте, издавање виза(ако је потребно), здравствено осигурање, 20% инодневнице и друго.) Крајњи рок за реализацију обуке је 12 месеци од дана квалитативног пријема.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за добро,  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити бесплатно сва инсталирања и надоградње софтверско – хардверских побољшања која произвођач спроведе на добру, у току гарантног рока.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да изврши испоруку Инсталационог софтвера  и сервисног софтвера са свим неопходним шифрама за сервис добра.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да ће достављати податке (путем електронске поште или писаним путем) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача(дневно, месечно и годишње), а у периоду од најмање 7 година  од момента испоруке. (НАПОМЕНА: Уколико је произвођач односно инозаступник произвођача у Европи у понуди доставио оверену изјаву да не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис исто се не уноси у уговор).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ сачинити записник. Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.