РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ									Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Додатно појашњење/измена/допуна,

конкурсне документације,

доставља.-		                                                       ______________________________________

Дирекција за набавку и продају покренула је поступак за набавку добра- Апарати за Институт за хигијену ВМА, бр.набавке 191/12.

Дописом наш инт.бр.331-20/12 од 15.03.2013. затраженo је појашњење /измена /допуна конкурсне документације.

Партија бр. 4 -FT NIR анализатор (Анализатор)

Питање 1. Да ли је прихватљив уређај FT NIR анализатор (Анализатор) који има исту намену али други принцип рада:

- Уређај не поседује Интеграциону сферу али подржава дифузионо-рефлексиону технику и трансмисиону технику.

- Уместо захтеваног Michelsonovog интерферометра уређај поседује поларизациони  интерферометар који не захтева Beamsplitter.

- Спектрални опсег у границама 12500 до 4000 cm-1 (800-2500nm) са резолуцијом од 8 cm-1, репродуцибилношћу маx.+/-0.2 nm и поновљивошћу маx.+/-0.2 nm

- Тачност таласног броја мерена са HF на амбијенталној температури је +/-0.2 cm-1

Одговор 1. НИЈЕ прихватљив. ВМА ће наведени уређај користити за анализу воде и хране и за научно-истраживачки рад, те није у могућности да прихвати предложене карактеристике са другим принципом рада.

На страни 6 конкурсне документације стоји: "Поред наведеног понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да у напред наведеном року достави наручиоцу и копију картона депонованих потписа коју је доставио у понуди, а која је оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),"   На страни 7 тачка 2.7. стоји "копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда)"  Питање 2: Да ли картон депонованих потписа достављамо уз понуду, или након што наша понуда буде оцењена као најповољнија?

Одговор 2: Картон депонованих потписа се доставља уз понуду као што се тражи у тачки 2.7 конкурсне документације, а након што понуда понуђача буде оцењена као најповољнија доставља се као што се тражи на страни 6 конкурсне документације.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.економиста