| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 62 -24 18.07.2013. год. |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 6/13 – Лампа хируршка са помоћним светлом, 31 кпл. достављамо следећа појашњења и измене конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: На страни 20/43, Прилог 3А, техничке карактеристике, елементи који се пондеришу, ставка 2, између осталог наведено је и следеће: "Помоћно светло (сателит) јачине (минимално 110.000 lux-a)". Имајући у виду да се захтев односи на помоћно светло, да ли је такође прихватљиво понудити помоћно светло (сателит) јачине максимално 100.000 lux-a?

ОДГОВОР 1: Не. Наручилац остаје при услову за помоћно светло.

ПИТАЊЕ 2: Ставка 14: Сензор ¼" или 1/6" CCD? Да ли постоји могућност да се понуди камера која поседује сензор ¼" CMOS који је новија технологија?

ОДГОВОР 2: Да. Врши се измена тачке 14 техничких карактеристика тако да иста гласи:

14. Сензор ¼" или 1/6" CCD или 1/3" или ¼"CMOS за HD камеру

ПИТАЊЕ 3: Ставка 15: Формат PAL (где је однос вертикалних и хоризонталних линија 625 према 625). Да ли постоји могућност да се понуди камера која поседује формат 720р (где је однос вертикалних и хоризонталних линија 720 према 1080 full HD)?

ОДГОВОР 3:Да. Врши се измена тачке 15 техничких карактеристика тако да иста гласи:

15. Формат- PAL или формат 720р - 50Hz.

Имајући у виду да је омогућено да понуђачи понуде и HD камере, могу бити понуђени и одговарајући видео излази, као на пример: 1xHD-SDI, 1xDVI, 1xFBAS, итд., те наручилац врши допуну тачке 19 додавањем ових излаза, тако да иста гласи:

19. Видео излази – обавезни излази Composite и S-video или 1xHD-SDI, 1xDVI, 1xFBAS, итд.

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

Прилог: образац 3А

ПРИЛОГ 3A

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које лампа хируршка са помоћним светлом, 31 комплет МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 1. Технологија LED, беле LED сијалице (није прихватљива RGB технологија) |  |  |
| 2. Дубина светлосног снопа 100 цм и више |  |  |
| 3. Радни век LED диода 30.000 часова и више |  |  |
| 4. Пречник главе светла укључујући рукохвате за подешавање мањи од 800 мм |  |  |
| 5. Могућност ротације лампе у свим позицијама |  |  |
| 6. Обртни радијус лампи 3600 |  |  |
| 7. Електро напајање 220-230 V, 50Hz |  |  |
| 8. Изведена (уграђена) инсталација за камеру на главном светлу на свим операционим лампама |  |  |
| 9. Контрола јачине светлости на самој лампи и на контролној табли монтираној на зид |  |  |
| 10. Могућност накнадне надоградње монитора (мора да постоји само могућност накнадне уградње руке за накнадну уградњу монитора) |  |  |
| 11. Могућност замене појединачних светлосних елемената (диода) или замене модула са највише 6 (шест) светлосних елемената (диода) |  |  |
| 12. Избрисано |  |  |
| 13. Могућност подешавања интензитета осветљености |  |  |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАМЕРЕ |  |  |
| 14. Сензор ¼" или 1/6" CCD или 1/3" или ¼"CMOS за HD камеру |  |  |
| 15. Формат- PAL или формат 720р - 50Hz |  |  |
| 16. Резолуција- 437.500 pixel (PAL) и више |  |  |
| 17. Оптички Zoom 10 x и више и digitalni Zoom 4 х и више |  |  |
| 18. Аутоматски баланс белог |  |  |
| 19. Видео излази – обавезни излази Composite и S-video или 1xHD-SDI, 1xDVI, 1xFBAS, итд |  |  |
| 20. Контрола – преко контролне табле |  |  |
| 21. Монтажа – у главном светлу |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |