| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 86 - 16 09.07.2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 11/13 – Аспиратори електрични са прибором, 28 комада за потребе ВМА достављамо следећа појашњења/измену конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: На странама 17/40, 18/40 и 19/40 конкурсне документације тражено је да аспиратори имају бешумне вакуум пумпе < 50dB. Да ли је могуће понудити аспираторе са бешумном вакуум пумпом ≤ 60 dB?

ОДГОВОР 1: Прихватљиво је. Наручилац врши измену конкурсне документације на странама 17/40, 18/40 и 19/40 тако да уместо: “Бешумна вакуум пумпа < 50dB“ стоји: „Бешумна вакуум пумпа ≤ 60 dB“.

ПИТАЊЕ 2: На страни 19/40 конкурсне документације тражено је да аспиратор има сукциони капацитет минимално 50 l/min. Да ли је могуће понудити аспираторе са сукционим капацитетом 40 l/min?

ОДГОВОР 2: Прихватљиво је. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 19/40 тако да уместо “Сукциони капацитет минимално 50 l/min“, стоји “Сукциони капацитет минимално 40 l/min“

ЉН/                                                                                     Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.