| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 62 - |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 6/13 – Лампа хируршка са помоћним светлом, 31 кпл. достављамо следећа појашњења и измене конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: Из захтеваних техничких карактеристика камере за операционе лампе се може закључити да се захтев односи на SD камере. SD технологија је пре више година замењена HD технологијом и сви произвођачи операционих лампи у својој понуди поред застареле SD камере имају и HD камеру. Да ли је прихватљиво понудити HD камере за операционе лампе које представљају новију генерацију? Технологија и величина самог сензора камере је ирелевантан и небитан податак за корисника, тако да сматрамо да би сензор који имају HD камере а који је другачији од сензора за SD камере дефинисаним у техничким карактеристикама требао бити прихватљив. С обзиром на наведено да ли је могуће да тачка 14 гласи "Сензор 1/3" CMOS", тачка 16 да гласи: "Резолуција – Full HD 1920x1080", тачка 18 да гласи: "Минимум 10х оптички зоом и минимум 12 х дигитални зоом и тачка 19 да гласи "Видео излази – мин 1хHD-SDI, min 1xDVI, min 1xFBAS".

ОДГОВОР 1: Тражене карактеристике камере су минимум који треба понудити. Прихватљива је и камера боље резолуције и карактеристика, те се прихвата и понуда са HD камером. Врши се измена техничких карактеристика за камеру у ставкама 14 и 17, тако да исте гласе:

ставка 14: Сензор ¼" или 1/6" CCD или 1/3" CMOS за HD камеру

ставка 17: Оптички Zoom 10 x и више и digitalni Zoom 4 х и више

ПИТАЊЕ 2: Као техничке карактеристике – елементи који се пондеришу, под редним бројем 3 се наводи: Колор рендеринг индекс (CRI) минимално 90 и под редним бројем 4. Температура боје (минимално 3.800 К). Обзиром да су ове две карактеристике у тесној вези, односно да се одређена вредност индекса растапања боја (CRI) постиже само уз одређену температуру боје, да ли то значи да ће само понуђач чија операциона лапма поседује CRI ≥ 96 при температури боје ≥4.600К остварити максимални број пондера за обе карактеристике?

ОДГОВОР 2: Да.

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

Прилог: образац 3А

ПРИЛОГ 3A

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које лампа хируршка са помоћним светлом, 31 комплет МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 1. Технологија LED, беле LED сијалице (није прихватљива RGB технологија) |  |  |
| 2. Дубина светлосног снопа 100 цм и више |  |  |
| 3. Радни век LED диода 30.000 часова и више |  |  |
| 4. Пречник главе светла укључујући рукохвате за подешавање мањи од 800 мм |  |  |
| 5. Могућност ротације лампе у свим позицијама |  |  |
| 6. Обртни радијус лампи 3600 |  |  |
| 7. Електро напајање 220-230 V, 50Hz |  |  |
| 8. Изведена (уграђена) инсталација за камеру на главном светлу на свим операционим лампама |  |  |
| 9. Контрола јачине светлости на самој лампи и на контролној табли монтираној на зид |  |  |
| 10. Могућност накнадне надоградње монитора (мора да постоји само могућност накнадне уградње руке за накнадну уградњу монитора) |  |  |
| 11. Могућност замене појединачних светлосних елемената (диода) или замене модула са највише 6 (шест) светлосних елемената (диода) |  |  |
| 12. Избрисано |  |  |
| 13. Могућност подешавања интензитета осветљености |  |  |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАМЕРЕ |  |  |
| 14. Сензор ¼" или 1/6" CCD или 1/3" CMOS за HD камеру |  |  |
| 15. Формат- PAL |  |  |
| 16. Резолуција- 437.500 pixel (PAL) и више |  |  |
| 17. Оптички Zoom 10 x и више и digitalni Zoom 4 х и више |  |  |
| 18. Аутоматски баланс белог |  |  |
| 19. Видео излази – обавезни излази Composite и S-video |  |  |
| 20. Контрола – преко контролне табле |  |  |
| 21. Монтажа – у главном светлу |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |