| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 342 - /12 _________________. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 200/12 – монитор за континуирано праћење виталних функција за полуинтензивне неге (39) и централна јединица за токсикологију, по партијама. достављамо следећа појашњења и измену конкурсне документације:

ЗА ПАРТИЈУ 1: Монитор за праћење виталних функција за потребе Клинике за токсикологију (10 кпл) и централни монитор систем (1 комад)

ПИТАЊЕ: На страни 21 од 45 КД није наведена величина и тип дисплеја тражених монитора (2 кпл.). Да ли је прихватљиво да монитор има LCD TFT дисплеј, величине минимум 10"?

ОДГОВОР: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 1 у тачки 2 техничке спецификације тако да иста гласи: 2. LCD TFT дисплеј, величине минимум 10".

ЗА ПАРТИЈЕ 2 и 3: Монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге – проширени, 18 кпл и Монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге – основни, 11 кпл.

ПИТАЊЕ: На страни 23 и 24 од 45 КД је наведено: "6. Тежина монитора спремног за праћење основних параметара до 10 кг". Да ли је прихватљиво да тежина монитора буде до 12 кг?

ОДГОВОР: Због грађевинске конструкције зидова, није прихватљива већа тежина монитора. Наручилац остаје при услову из КД.

ЉН/                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 1 - монитор за праћење виталних функција за потребе Клинике за токсикологију, 10 комада са централним монитор системом МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ТОКСИКОЛОГИЈУ – портабилни, 2 КПЛ. |  |  |
| - На сталку са 4 или 5 точкића са кочницом |  |  |
| - LCD TFT дисплеј, величине минимум 10" |  |  |
| 3. Приказ на дисплеју монитора: минимално 6 или више кривих са опцијама |  |  |
| 4. Подесиви аудио и визуелни аларми |  |  |
| 5. Могућност меморисања свих параметара у протеклих 24 сата |  |  |
| 6. Параметри ЕКГ, сатурација кисеоника, температура, респирација, срчана фреквенција, NIBP неинвазивни притисак |  |  |
| - Батеријско напајање минимално 2 сата |  |  |
| 8. Активна мрежа комуникација за централну станицу |  |  |
| 9. Уз сваки монитор испоручује се потрошни материјал: - ЕКГ кабл са пет одвода, 1 комад - SpO2 сензор вишекратни, 1 комад - NIBP сет са манжетнама, 2 различите величине - температурна сонда вишекратна, 1 комад - ЕКГ електроде, самолепљиве, 30 комада |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |