| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 367 - /12 _______________. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 219/12 – Медицинска опрема за потребе Института за нуклеарну медицину ВМА, по партијама достављамо следећа појашњења/измене конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: На страни 22 од 55 КД, Прилог 3А, под ставком 5.1, где су прописане техничке карактеристике које двоглава камера са пратећом опремом мора да поседује, Наручилац је захтевао:"Аквизициону радну станицу са пратећом опремом (хардвер и софтвер) за статичке и динамичке студије, SPECT студије (gated и non gated), EKG gating, Whole Body, атенуациону корекцију". Како се за атенациону корекцију креирају веома прецизне атенационе мапе из високо-квалитетних СТ података, а овде се ради о SPECT систему, а не SPECT/СТ, претпостављамо да је Наручилац направио штампарску грешку захтевајући у овој ставки атенациону корекцију. Стога сугеришемо Наручиоцу да се "атенациона корекција" избрише из ставке 5.1.

ОДГОВОР 1: Постоје системи за атенациону корекцију који нису у вези са СТ већ се односе само на SPECT, те остајемо при услову из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2: На страни 23 од 55 КД, Прилог 3А, под ставком 4.3 где су прописане техничке карактеристике које хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а за локализацију са опремом мора да поседује, Наручилац је захтевао: "Пар колиматора за средње енергије (за I-131)". Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити пар колиматора високих енергија за I-131 или пар колиматора средњих енергија за Ga-67?

ОДГОВОР 2: Крајњем кориснику је потребан пар колиматора за енергију Јода 131 до 360KeV-а. Различити понуђачи на различите начине деле енергетске нивое, те није битно да ли се колиматор сврстава у средње или високо енергетске. Наручилац врши измену КД на страни 23 од 55, тако да уместо "4.3. Пар колиматора за средње енергије (за I-131)" стоји "4.3. Пар колиматора за за I-131"

ПИТАЊЕ 3: На страни 24 од 55 КД, Прилог 3А, под ставком 8.1, где су прописане техничке карактеристике које хибридни систем двоглаве гама камере и СТ-а за локализацију са опремом мора да поседује, Наручилац је захтевао: "Додатна радна станица – апликациони сервер за клијент сервер окружење треба да буде истих карактеристика као радна станица за обраду и да уједно служи као сервер овог SPECT/СТ и система SPECT". Претпостављамо да је Наручилац подразумевао да апликациони сервер за клијент сервер окружење треба уједно да служи као сервер радне станице за обраду SPECT/СТ система и радне станице за обраду SPECT система, па молимо Наручиоца да сходно томе измени поменуту ставку 8.1.

ОДГОВОР 3: Ставке се не мења. Сваки систем треба да има аквизициону и радну станицу и пету додатну која би подржавала ова два система, како је написано у спецификацији.

ПИТАЊЕ 4: На страни 25 од 55 КД, Прилог 3А, под ставком 2 где су прописане карактеристике које се бодују, Наручилац је захтевао: "Капацитет рендгенске цеви ≥ 3MHU". Параметар који боље и прецизније осликава издржљивост и перформансе рендгенске цеви, у смислу трајања прегледа је топлотни капацитет аноде. С обзиром да сви произвођачи рендгенских цеви декларишу овај параметар као релевантан, да ли је за Наручиоца прихватљиво под ставком 2 да стоји:" Топлотни капацитет аноде ≥ 3MHU"?

ОДГОВОР 4: Ставка се не мења.

ПИТАЊЕ 5: На страни 25 од 55 КД, Прилог 3А под ставком 5 где су прописане карактеристике које се бодују Наручилац је захтевао: "Минимална дебљина слајса  0.33мм". Молимо Наручиоца да појасни коју дебљину слајса захтева, аквизициону или реконструкциону?

ОДГОВОР 5: Односи се на реконструкциону дебљину слајса.

ЉН/                                                                                               Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ |  |  |
| 1. КУЋИШТЕ СА ДЕТЕКТОРИМА ЗА ГАМА И Х ЗРАКЕ И ИЗВОРОМ Х ЗРАЧЕЊА, (ГЕНТРИ) |  |  |
| 1.1. Дизајн гентрија треба да омогући планарно сликање пацијента у седећем и стојећем положају, као и пацијента у инвалидским колицима, као и на стандардном пацијент столу. |  |  |
| 1.2. Body countouring са или без корисничке интеракције за подешавање дистанце (растојања) детектор-пацијент. |  |  |
| 1.3. Потпуно обезбеђење од могућег контакта пацијента и детектора током прегледа |  |  |
| 2. ПАЦИЈЕНТ СТО |  |  |
| 2.1. Максимална дужина снимања за whole body, мин. 200цм |  |  |
| 2.2. Моторизована вертикална и хоризонтална кретања пацијент стола |  |  |
| - Носивост пацијент стола, мин. 200 кг |  |  |
| 2.4. Држач за главу ради стабилизације главе током прегледа мозга. Држачи за руке и рамена. |  |  |
| 2.5.Пацијент плоча атенуације максимално 10% на 140 keV. |  |  |
| 3. SPECT ДЕТЕКТОРИ |  |  |
| 3.1. Дуал детектори, систем треба да подржава могућност позиционирања детектора под променљивим условима минимум у два положаја (900 и 1800). Могућност каудалног тилта детектора. |  |  |
| 3.2.Детектори са NaI кристалом, дебљине кристала 9.5мм (3/8") |  |  |
| 3.3. Видно поље: детектори великог видног поља |  |  |
| 3.4. Intrinsic energy Resolution NEMA стандард, максимално 10%. |  |  |
| 4. КОЛИМАТОРИ |  |  |
| 4.1. Пар колиматора за ниске енергије опште намене |  |  |
| 4.2. Пар колиматора за ниске енергије високе резолуције |  |  |
| 4.3. Пар колиматора за I-131 |  |  |
| 4.4. Колица за смештај свих колиматора |  |  |
| 4.5. Полуаутоматска измена колиматора ради једноставније манипулације, комбинација ручне измене колиматора са аутоматским причвршћивањем |  |  |
| 4.6. Компатибилност колиматора са колиматорима понуђеним уз SPECT |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 23 од 55