РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра Центрифуге лабораторијске, број ЈН 155/12, за потребе ВМА.

Дописом од 01.02.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

У тачки 1.1. у спецификацији за све типове центрифуга захтева се "Ротор крстасти (swing out) максималне брзине од минимум 5000 обрт/мин"

Питање 1: да ли је максимална брзина за swing out ротор 5000 обрт/мин? или је минимална брзина 5000 обрт/мин? Да ли се прихвата да буде 4000 обрт/мин уместо 5000 обрт/мин?

Одговор 1: Прихвата се. Потребно је да  Ротор крстасти (swing out) има максималну брзину која није мања од  4000 обрт/мин.

Питање 2: У Прилогу 3/3Б Конкурсне документације захтева се "Температурни опсег:-10˚С до +40˚ С" Инсистирамо на одговору који стандард вам дефинише методу са операцијом на -10˚С, обзиром да не прихватате радни опсег -9˚С до +40˚ С уместо захтеваног -10˚С до +40˚ С. Тврдимо да такве методе нема, те да ако нам нашу тврдњу не побијете аргументом, сматраћемо да кршите начело конкурентности и да фаворизујете једног произвођача (јер је разлика у спецификацији од само 1˚С). Да ли се прихвата да буде "Температурни опсег:-9˚С до +40˚ С".

Одговор 2: НЕ прихвата се. Температурни опсег две центрифуге за хлађење је написан на основу техничких карактеристика више различитих произвођача. Температурни опсези су се кретали од -20˚С до +50˚ С али је највећи број произвођача имао опсег који је у нашој спецификацији управо из разлога нефаворизовања одређених фирми.

Тачка 2.4. Капацитет ротора са адаптерима за минимум 52 епрувете запремине 9мл до 15мл

(исти адаптер за епрувете и од  9мл и од 15мл)

Питање 3: Да ли је ово грешка? Адаптери за оволико различите запремине су различити. Могу ли се посебно понудити адаптери за 9мл, а посебно за 15мл?

Одговор 3: ДА могу.

НАПОМЕНА наручиоца: У току припреме спецификације за набавку крајњи корисник је имао увид у техничке карактеристике више различитих произвођача. Техничке карактеристике наведене у спецификацијама су резултат потреба корисника и карактеристика различитих произвођача који имају дистрибутере у нашој земљи. Тврдња да се фаворизује један произвођач је неумесна и без основа.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

МВ/-

Достављено: свим понуђачима