| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 296 - /12 ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља.                                                                                                  ______________________

На основу чл. 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 168/12 – Медицинска средства за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама (33 партије), достављамо следећа појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У упутству понуђача како да сачини понуду (Прилог бр. 1) на страни 11/39 конкурсне документације стоји, за партију 4 "оксигенатор за крв са сетом за перфузију-модификација ВМА" да у циљу достављања исправне и одговарајуће понуде понуђач може да изврши увид у добро које је предмет јавне набавке и да добије нацрт добра на Клиници за кардиохирургију ВМА, уз претходну најаву на телефон Клинике бр. 011/3608-616. Да ли је за наручиоца прихватљиво да измени и допуни конкурсну документацију нацртом добра, као што је то увек и био случај приликом ранијих набавки истоврсног добра од стране истог наручиоца, да нацрт достави свим учесницима у поступку и да примерено продужи рок за достављање понуда? Увидом у нацрт за линије оксигенатора које са оксигенатором чине сет, установљено је да је нацрт потпуно нов и да не одговара ни једном који су до сада коришћени. Сматрамо да смо благовремено требали да будемо обавештени о промени нацрта, јер је за производњу нових линија по новим нацртима неопходно минимум 3 месеца и на овај начин нам је онемогућено учешће у тендеру.

ОДГОВОР 1: Нацрт линија сета за перфузију је био доступан све време од објављивања јавног позива, тако да су потенцијални понуђачи могли да га добију одмах по објављивању јавног позива. Телефон клинике који је наведен у конкурсној документацији је тачан и адекватан телефон собе у којој је увек присутно лице којем сте могли да се обратите за добијање нацрта. Нацрт сета се не мења суштински, тако да суштинске разлике нема у односу на тзв. стари а елементи који су додати су неопходни, а ради се о обичним конекторима, валвулама за једносмеран проток у вент линијама што спречава нежељене акциденте у случају грешке перфузера и могу се додати сету у свако доба тако да није потребно три месеца за њихову израду (све линије, цеви, конектори, прајминг катетери, кесе за перфузију).  Наручилац остаје при року за достављање и отварање понуда, како је то предвиђено конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ 2: На основу наведене спецификације за партију 4 из Прилога 3А – "оксигенатор за крв са сетом за перфузију – модификација ВМА", дата је техничка спецификација која одговара само једном понуђачу чиме је онемогућено учешће осталих понуђача који су присутни на тржишту. Захтевамо измену техничке спецификације за партију 4 и тиме омогућавање подједнаког учешћа свих понуђача присутних на тржишту?

ОДГОВОР 2: Наведена техничка спецификација у конкурсној документацији је спецификација новије генерације оксигенатора које поседују сви произвођачи који су присутни на нашем тржишту преко својих представника, а што је доступно на интернету. Наручилац остаје при техничкој спецификацији из конкурсне документације.

ЉН/                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.