РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- Аутоматски ткивни вакум процесор, апарат за аутоматско бојење хистолошких препарата и апарат за аутоматско поклапање обојених хистолошких препарата покровним стаклима, Број  набавке: 189/12,  за потребе ВМА.

Дописом наш инт.бр. 329 -12 од 03.01.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

Молимо вас да нам дате појашњење у вези са техничком спецификацијом из Прилога бр. 3/1Б

Ставка 1:Аутоматски ткивни вакум процесор

Питање бр. 1 Тачка 1.3.

Да ли дати опис подразумева да капацитет апарата од 300 касетица сматрате прихватљивим минимумом? Одговор 1: ДА

Питање бр. 2  Тачка 1.4.

Да ли дати опис подразумева да апарат  треба да има минимум десет реагенс станица, минимум 3  купатила и минимум 4 станице за средства за прање апарата.. Молимо да извршите измену описа ове позиције. Предпостављамо да је реч о парафинским купатилима, а не "купатилским купатилима" – Одговор 2: ДА ради се о штамшарској грешки тако да:

Тачка 1.4. Прилога бр. 3/1Б треба да гласи: "Минимум десет реагенс станица, минимум 3  парафинска купатила и минимум 4 станице за средства за прање апарата."

Ставка 2: Апарат за аутоматско бојење хистолошких препарата

Питање бр. 3 Тачка 2.3.

Да ли сте датим описом подразумевали да се тражи симултано бојење минимално 360  хистолошких препарата. Такође сматрамо да је грешком написано "...или више хистолошких апарата", а да сте мислили на препарате. Одговор 3: ДА(тражи се симултано бојење минимално 360 хистолошких препарата). Тачка 2.3. Прилога бр. 3/1Б треба да гласи: "Симултано бојење минимум 360  хистолошких препарата".

Питање бр. 4 Тачка 2.4.

Да ли сте датим описом подразумевали да апарат треба да буде компатибилан и има могућност интеграције са апаратом за аутоматско поклапање обојених хистолошких препарата?

Одговор 4: Апарат за аутоматско бојење мора бити компатибилан са Апаратом за аутоматско поклапање препарата (корпице за хистолошке препарате  у апарату за бојење морају бити исте као и у апарату за поклапање препарата) или алтернативно се тражи интегрисан систем који се састоји од Апарата за аутоматско бојење и Апарата за аутоматско поклапање препарата.

Ставка 3.: Апарат за аутоматско поклапање обојених хистолошких препарата покровним стаклима или целулоидним филмом

Питање бр. 5 Тачка 3.2.

Да ли сте мислили да брзина поклапања треба да буде око 9 секунди по плочици?

Одговор 5: Брзина поклапања хистолошких препарата треба да буде 10 секунди по плочици или брже.

Питање бр. 6 Тачка 3.3.

Молимо вас да појасните зашто се наглашава поклапање влажних препарата из ксилола када је поступак третирања ксилолом последња тачка дехидратације у поступку бојења.

Одговор 6: Амерички произвођачи за хистопатолошке лабораторије(Milles) су ранијих година производили Апарате за аутоматско бојење хистолошких препарата који су имали опцију поклапања обојених препарата разблаженим раствором канаде балсам пре самог монтирања што сматрамо непотребним.

Питање бр. 7 Тачка 3.4.

Да ли сте датим описом подразумевали да апарат треба да буде компатибилан и има могућност интеграције са апаратом за аутоматско бојење хистолошких препарата?

Одговор 7: Апарат за аутоматско бојење мора бити компатибилан са Апаратом за аутоматско поклапање препарата (корпице за хистолошке препарате  у апарату за бојење морају бити исте као и у апарату за поклапање препарата) или алтернативно се тражи интегрисан систем који се састоји од Апарата за аутоматско бојење и Апарата за аутоматско поклапање препарата.

Питање бр. 8: Молимо да услове тендера допуните захтевом да понуђени апарати буду уписани у регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије чиме се потврђује да су својим карактеристикама  у погледу квалитета, безбедности и ефикасности сертификовани за употребув у дијагностичке сврхе.

Одговор 8: Наручилац допуњује конкурсну документацију по следећем:

На страни 5/34 додаје се тачка 2.4.11.

    - "Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава,  одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства."

а на страни 6/34 додаје се тачка 2.12.

2.12. " Решење - дозволу за стављање у промет за понуђено добро издато од Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) Р.Србије, односно одобрење за стављање у промет издато од надлежног министарства или Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а. (доставља се за сваки апарат).

Наручилац мења-допуњује конкурсну документацију тако да:

1.На страни 8/34-уместо "Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.4. модела уговора" треба да стоји "Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора", а у члану 8 тачка 8.2. модела уговора уместо "12 месеци" треба да стоји "као у понуди".

2. На страни 17/34-редни број 9 и редни број 10 текст "(не доставља се за „УПС“ тачка 1.6. и 2.5. Прилога 3/1Б)" се брише-ради се о штампарској грешки.

Измењене странице конкурснe документацијe 14/34; 15/34; 17/34; 23/34; 28/34; достављамо вам у прилогу.  Измењене странице се попуњавају приликом давања понуде.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.економиста

МВ/-

Достављено: свим понуђачима