Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2742 – 18 14 JUL 2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе ОС ВС, Специјалне бригаде, Гарде и ВМИ/РВиПВО, са укупно 14 партија, ОРН: 33100000, редни бр. 24/ 2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- У конкурсној документацији наведено је следеће:

„… да поседује сервис за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на територији РС, као и да поседује копије сертификата запослених сервисера о обучености за опрему (модел и тип) која се нуди, изузев за партије 2, 3, 4, 5, 6 и 10“

С обзиром да се наш сервис налази у иностранству ми дајемо гаранцију 12 месеци, а све апарате у гарантном року мењамо за нове.

Можемо ли за партије 1 и 9 доставити Изјаву да ће у гарантном року, уколико буде потребно, бити замењени за нове?

За партије 1,2,3,4,5,6,9 и 10 није примењиво следеће „да достави изјаву о обезбеђењу прозводње р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема, изузев за партије 5 и 10“. Можете ли узети у обзир и искључити овај услов за поменуте партије?“.

- „Партија број 7 и 8:

Материјал од кога захтевате да буде израђен протокомер у ставци 4, је специфична карактеристика једног јединог произвођача у свету- Drager Немачка.

Да ли ћете у складу са чл. 71. ЗЈН прихватити протокомере са идентичним карактеристикама који на суштински једнак начин задовољавају потребе наручиоца израђеним од материјала који је у истој групи као и алуминијум (за кућиште) – није подложан процесу оксидације, лак је за употребу и одржавање, израђен је по истом стандарду и поседује идентичне Европске сертификате као и протокомер произвођача Drager, као и индикатор високоотпорног поликарбоната који не матира, током дуготрајне употребе задржава своја својства и не представља ризик по особље услед ломљења као стакло?

- Захтевате да протокомер морају бити „Тестиранида издрже притисак до 80bar чиме се обезбеђује безбедност медицинског особља и пацијентата.

Да ли ћете на основу чл.71. ЗЈН захтевати сертификат надлежног тела о тестираности протокомера као једини валидан документ, јер само овлашћене лабораторије могу спровести тестирање сходно чл. 71. ЗЈН који не предвиђа брошуре, проспекте, нити било какве изјаве, јер би се тиме управо угрозила а не обезбедила „безбедност медицинског особља и пацијената“ како ви захтевате?

- У ставци 8 сте навели назив произвођача боца за кисеоник Messer Tehnogas који није пропраћен речима „или одговарајуће“ што је противно чл. 72. ЗЈН.

Да ли ћете сходно чл. 71 и чл. 72. ЗЈН прихватити потпуно идентичне кисеоничке боце, истих карактеристика и регистроване у АЛИМС-у, али другог произвођача?

О  д  г  о  в  о  р:

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Навод заинтересованог лица којим указује да су техничке карактеристике сачињене тако да одговарају само једном понуђачу су паушалне и нетачне и непоткрепљене доказима. Технички захтев из конкурсне документације да кучиште протокомера буде израђено од алуминијума, а индикатор протока од стакла односи се само на материал од кога су исти израђени и не може бити дискриминишући за било кога, посебно што има своје рационално објашњење: кућиште протокомера израђено од легуре алуминијума и површински заштићено поступком анодне оксидације. Овом врстом заштите алуминијума од корозије не формира се посебна превлака, већ се на површини алуминијума формира слој Al2O3 који је немогуће одвојити од легуре алуминијума од кога је кућиште израђено, па скидањем и поновним постављањем на боцу кисеоника не долази до оштећења површине кућишта, што није случај код кућишта израђеног на пример од месинга и пресвушеног електрохемијским путем слојем хрома, код којих услед већег броја скидања и постављања долази до оштећења (“љуштења”) превлаке хрома која је формирана по површини кућишта израђеног од месинга.  На тим деловима површине кућишта где је дошло до оштећења превлаке хрома, током времена долази до корозије месинга  и промене боје истог (“патинирања”), као и до питања ефикасности поступка стерилизације протокомера. Из овог разлога наручилац се одлучио да кућиште протокомера буде израђено од алуминијума. У Европи и свету постоји низ произвођача који нуде протокомере кисеоника израђене од алуминијума: „Drager“ (Немачка), „Heyer Medica Ag“ (Немачка), „GSNK Health Care“ (Велика Британија), „SAIKANG MEDICAL“ (Кина), „SHIVALIK MULTITECH ENGINEERS“ (Индија). Сталан недостатак довољног броја протокомера кисеоника, нарочито у време пандемије, као што је то случај сада, доводи до већег броја стерилизација. Управо из  овог разлога наручилац је кроз техничке карактеристике захтевао и инсистирао да индикатор протока буде израђен од стакла (стаклена цев), а не од било какве врсте пластичног материјала. Како протокомери из напред наведених разлога буду велики број пута стерилисани у аутоклавима на температурама од 134°С, уколико индикатор протока није израђен од стакла, током времена мења боју, “матира” и постаје непрозиран, што онемогућава медицинско особље да утврди тачан проток кисеоника, а самим тим представља ризик по пацијента. У АЛИМС-у постоје бар два протокомера који су регистровани и имају Решење, а који су израђени од материјала које је наручилац захтевао техничким карактеристикама. Имајући у виду све напред наведено, наручилац остаје при свим техничким карактеристикама које је захтевао конкурсном документацијом, а односе се на протокомер кисеоника.

- У свом питању, потенцијални понуђач пита да ли ће наручилац захтевати сертификат надлежног тела о тестирању протокомера на захтевани притисак, издат од овлашћене лабораторије. Наручилац захтева од потенцијалног понуђача да понуђено добро мора бити регистровано код код АЛИМС-а. Познато је да АЛИМС за сваку регистрацију медицинског средства захтева неопходну документацију на основу које и издаје решење о његовом стављању у промет. Самим захтевом, да предмет набавке мора поседовати решење АЛИМС-а о стављању у промет истог, наручилац обезбеђује валидан доказ о безбедности медицинског средства. Наручилац нема намеру да преузима надлежности АЛИМС-а и од понуђача захтева исту ону документацију на основу које му је и издато решење АЛИМС-а о стављању медицинског средства у промет.

Наручилац води рачуна о трошковима прибављања доказа за учешће у овој јавној набавци, па и због тога не захтева сертификат надлежног тела о тестирању протокомера на захтевани притисак и на тај начин поштује став из чл. 77 ЗЈН у коме се каже: “Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа којима се доказује испуњеност услова, води рачуна о трошковима прибављања тих доказа, односно да трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне набавке.”

- Не, наручилац не прихвата сугестију потенцијалног понуђача и остаје при елементима из конкурсне документације. Министарство одбране РС има закључен оквирни споразум са произвођачем Messer Tehnogas ад Београд, за допуну медицинским и техничким гасовима, јавна набавка 17/2019УВЗ.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л - м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС