Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2742 – 27/27.7.2020.00

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе ОС ВС, Специјалне бригаде, Гарде и ВМИ/РВиПВО, са укупно 14 партија, ОРН: 33100000, редни бр. 24/ 2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- С обзиром да сте изменили називе партија 7 и 8 у „редуцир вентил и кисеоничка терапија“ што сада постаје класа IIb, а у свом одговору број 11 наводите да протокомер мора да поседује Решење АЛИМС-а што је сада неважно јер се Решење Алимс-а мора односити на редуцир вентил са протокомером и овлаживачем класе IIb – класа високог безбедоносног ризика, питање је: Да ли ћете у складу са Законом о медицинским средствима зехтевати Решење Алимс-а за комплетно медицинско средство које захтевате у својој документацији јер је покушај набавке нерегистрованог медицинског средства од стране здравствене установе озбиљан прекршај?

- На наше конкретно питање бр 3 сте одбили да одговорите и почели причу о некаквим водоводним вентилима, санитарним арматурама и квакама на прозорима што није нити медицинска опрема нити предмет ове јавне набавке и за која нису потребна никаква испитивања, строги услови производње и дозволе за пуштање у рад као у случају медицинских средстава и морају да буду потврђена од овлашћених светских – европских сертификационих кућа и није било смисла тако нешто упоређивати једно са другим, и зато га морамо поновити: Од ког материјала треба да буде израђен редуцир вентил класе IIb с обзиром да не сме бити од месинга који „корозира“ и који се директно поставља на боцу и скида са ње?

- Да ли ћете прихватити редуцир вентил израђен од месинга и пресвучен додатним слојем хрома у чијем саставу се налази протокомер са овлаживачем, који ће се љуштити како ви тврдите приликом скидања са кисеоничких боца и поновног постављања јер у том случају ви прихватате месинг који корозира, а у питању је производ класе IIb - класа високог безбедоносног ризика за разлику од протокомера који је у класи Iiа, а који не набављате самостално како сте јасно навели у техничкој спецификацији?

- У одговору бр 12 у коме кажете да „ наручилац нема намеру да од понуђача захтева сертификате за додатна испитивања јер она сигурно не коштају 1 динар“ директно сте потврдили све наше наводе и признали да одређени произвођачи нису уопште тестирали своје протокомере на 80 бара како ви тражите, немају сертификате о тестираности, да то није у надлежности Алимс-а који би захтевао сертификат у том случају и да ћете свесно угрозити „безбедност и пацијената и особља“ прихватањем нетестираног протокомера. Да ли ћете прихватити фалсификоване брошуре и лажне изјае за ставку 3 о тестираности протокомера на 80 бара?

- Да ли и даље, тврдите из вашег искуства да медицинска средства израђена од месинга и пресвучена хромом ( има их више од 90% ) корозирају што значи да се не поштују декларације конформитета за медицинска средства, која строго наводе од којих материјала се иста смеју израђивати, а ни у једном случају, што се стриктно наводи, не сме доћи до употребе матаријала који корозира, као што ви тврдите за месинг пресвучен тврдом хромирањем, а то наводите као ваше искуство које је у супротности са чл 99 Закона о медицинским средствима по коме сте као одговорно лице обавезни да то хитно пријавите како би се таква средства одмах повукла из употребе и како би их Алимс одмах повукао?

- На наше питање број 8 сте одбили да одговорите под изговором да нисте у обавези да одговорите. Редуцир вентил са протокомером се НЕ СМЕ по свим директивама свих произвођача стерилисати у аутоклавуи осим боце овлаживање која је предвиђена за ту врсту стерилизације, јер ако би стерилисали редуцир вентил и протокомер исти би били уништени и као такви били неупотребљиви. Молимо да прецизно дефинишете шта то ви стерилишете како би понуђачи поднели исправну понуду са одговарајућим производом?

- За партију 13 – компресори наводи се између осталог да је потребно решење Алимс-а. Компресори нису медицинско средство и као такво за њих није потребно решење Алимс-а. Тарифни број 84148080 – ЛБ ( слободан увоз ) ?

О  д  г  о  в  о  р  и:

1. Наручилац је изменио предмет набавке – у оквиру ове јавне набавке, тако да боца за кисеоник више није предмет набавке. У складу са тим из назива партија бр.7 и бр.8 избачен је део назива „боца за медицински кисеоник од 3 (10 и 20) литара“. Тражене техничке карактеристике остају у свему осталом исте и наручилац их неће мењати.

2. Наручилац остаје при свему у захтеваним техничким карактеристикама. Материјал редуцира није дефинисан минималним техничким карактеристикама, па према томе за наручиоца ће бити прихватљив било који материал од кога је исти израђен, а при том испуњава стандард за ову врсту производа.

3. Наручилац је на питање материјала од кога је израђен редуцир, већ одговорио кроз одговор на питање бр.2.

4. Наручилац ће у складу са ЗЈН, донети Одлуку о додели уговора оном понуђачу чија понуда нуди добро – протокомер, који задовољава конкурсном документацијом захтеване минималне техничке карактеристике и поседује Решење АЛИМС-а о стављану у промет истог.

5. Сви метали, па према томе и месинг не „корозирају“, већ кородирају. Наручилац није рекао да медицинска средства не могу бити израђена од месинга, па нема намеру, нити разлог да нешто „хитно пријављује“ АЛИМС-у, а посебно што су иста регистрована код АЛИМС-а. За потенцијалног понуђача и информација: развод медицинских гасова се искључиво ради од бакарних цеви. А бакар, признаћете кородира.

6. И на ово питање је већ одговорено кроз Одговор од 20.07.2020. године.

7. Наручилац делимично прихвата сугестију и прихватиће решење Алимс-а или потврду Алимс-а да средство не подлеже регистрацији.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л - м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС