Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2200 - 2 02 APR 2020

На основу члана 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку набавке добара

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: 		Управа за војно здравство

Адреса наручиоца:		Црнотравска 17 Београд

Интернет страница: 		www.vma.mod.gov.rs или www.mod.gov.rs

Врста наручиоца: 		Орган државне управе

Врста предмета:		набавка добра

Ознака из ОРН:		33000000

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке у складу са чланом 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), са циљем закључења уговора.

Предмет јавне набавке

Предмет набавке број 14/2020УВЗ, су добра – Медицинска опрема за збрињавање заражених коронавирусом у објекте ВЗУ на територији Републике Србије, обликована у укупно 13 партија, према следећем:

| РБ Партије | Назив/опис средства | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | монитор за праћење виталних параметара животно угрожених пацијената | ком | 7 |
| 2 | Бежична (wireless) линеарна ултразвучна сонда са таблетом | ком | 2 |
| 3 | Аспиратор за сукцију животно угрожених пацијената на респирацији | ком | 30 |
| 4 | ЕКГ апарат са 12 канала, за дијагностику срчаних сметњи оболелих пацијената | ком | 3 |
| 5 | уређај за прање лопата и гусака-БЛАТЕКС | ком | 4 |
| 6 | суви стерилизатор | ком | 2 |
| 7 | гасни анализатор | ком | 3 |
| 8 | болеснички кревет-мануелни, специјалне намене (са инфузионим сталком, температурном листом, анидекубит душек, јастук) | кпл | 100 |
| 9 | болеснички кревет-мануелни, опште намене (са инфузионим сталком, температурном листом, анидекубит душек, јастук) | кпл | 200 |
| 10 | ноћни ормарић за болеснички кревет специјалне и опште намене | ком | 300 |
| 11 | колица за давање терапије | ком | 20 |
| 12 | ормар за чување лекова и медицинских средстава | ком | 20 |
| 13 | Бесконтактни електронски топломер | ком | 5 |

Минималне техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке налазе се у прилогу број 1.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована  домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. и чланом 76. Закона. Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда је објављен на интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

Начин и место подношења понуда

Понуду доставити на адресу: Управа за војно здравство МО, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: ,,Понуда за набавку добра, број 14/ 2020УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ, Партија број ____".

Понуда мора да садржи:

- јединичну и укупну цену за сва тражена добра и максималну количину коју је понуђач у могућности да испоручи у захтеваним роковима;

- назив, каталошки број и/или одговарајућа ознака дефинисана од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему;

- оригинал или фотокопију каталога којима се доказују захтеване техничке карактеристике.

Обавезни елементи понуде:

- рок испоруке и квалитативни пријем најдуже 10 дана од дана закључења уговора, за партије број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13;

- рок испоруке и квалитативни пријем I транша најдуже 10 дана од дана закључења уговора, а II транша најдуже 30 дана од дана закључења уговора, за партије број 8, 9, 10, 11 и 12;

- начин плаћања – аванс 100% увећан за трошкове ПДВа уз доставу менице и предрачуна;

- гарантни рок најмање 24 месеца од дана завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених добара;

- Изабрани понуђач је у обавези да након испоруке, наручиоцу достави „Корисничко упутство (user manual)" за рад корисника и „Сервисно упутство (service manual)": два примерка на енглеском и српскпм језику; за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13;

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су на наведену адресу приспеле до назначеног рока, без обзира на начин како су послате.

Крајњи рок за подношење понуда је 03.04.2020. године до 10 сати.

Отварање понуда без присуства понуђача (у складу са проглашењем ванредног стања и објављеним мерама Владе Републике Србије) ће обавити Комисија за јавну набавку последењег дана истека рока за подношење понуда, са почетком у 12,05 часова на адреси: ВМА, Београд, улица Црнотравска број 17, пети спрат, сала 40б.

Врста критеријума, елементи критеријума

Критеријум за вредновање понуда је "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу: 1. краћи рок испоруке, 2. дужа опција понуде и 3. жреб.

Наручилац задржава право да за сваку партију закључи уговоре са више понуђача уколико најповољнији понуђач није у могућности да понуди целокупну количину добара.

У наведном случају уговори ће се закључивати према најповољнијим рангираним понудама.

Висина марже на понуђене производе не може бити већа од висине максимизиране Одлуком Министарства трговине, телекомуникација и туризма Републике Србије од 19.03.2020. године.

Контакт

Лице за контакт је вс Марко Секуловски,дипл.ецц., факс +381 11 36 08 834, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд.

Прилог:

-бр.1. Минималне техничке карактеристике

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на интернет страници МО РС

Прилог број 1.

Партија број 1

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Монитор за праћење виталних параметара животно угрожених пацијената

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ekran minimalne dijagonale 15 inča osetljiv na dodir |  |
| 2 | Pacijent monitor može da radi sa svim kategorijama pacijenata ( odrasli, deca i neonatusi ) |  |
| 3 | Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg |  |
| 4 | Monitor ima rotaciono dugme za navigaciju po ekranu, izbor i potvrdu funkcija. Pored toga poseduje zasebnu dugmad vertikalno postavljenu pored ekrana za sledeće funkcije: - pauziranje zvuka alarma - NIBP merenje - prikaz trendova - zamrzavanje krivih na ekranu - štampanje na integrisanom štampaču - ulazak u meni |  |
| 5 | Integrisan trokanalni termalni štampač; - širina trake za štampanje maksimalno 48mm; - mogućnost štampanja krivih u realnom vremenu od 8 sekudni, 20 sekundi ili neprekidno - štampanje trendova (tabela i grafik) - štampanje proračuna titracije - štampanje pregleda aritmija - štampanje NIBP merenja - štampanje zamrznutih krivih |  |
| 6 | Prikaz minimum 13 krivih istovremeno |  |
| 7 | Praćenje 150 sati trendova. Skladištenje minimalno 1200 NBP merenja i 200 alarmnih događaja. |  |
| 8 | Monitor ima centralno postavljene signalne lampe za alarm. |  |
| 9 | Pacijent monitor poseduje internu integrisanu bateriju sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje minimum 5h. Punjenje baterije maksimalno 6h. |  |
| 10 | Parametri koji se mogu meriti: - NIBP: opseg merenje za odrasle SYS: od 40 do 270 mmHg DIA: od 10 do 215 mmHg MAP: od 20 do 235 mmHg - EKG - temperatura opseg merenje od 0 do 50 stepeni - SpO2 opseg merenje od 0 do 100% |  |
|  | Uz monitor se isporučuje sledeći potrošni materijal za odrasle : |  |
| 11 | - Komplet za merenje EKG ( tri odvoda ) - Komplet za merenje saturacije sa senzorom za odrasle - Komplet za merenje NIBP za 3 višekratne manžetne različitih veličina - Komplet za merenje temeperature sa senzorom - Nosač za šinski sistem |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 2

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Бежична (wireless) линеарна ултразвучна сонда са таблетом

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | KARAKTERISTIKE SONDE: |  |
| 2 | Ultrazvučna sonda sa bežičnim prenosom slike na tablet sa Android i iOS operativnim sistemom |  |
| 3 | 128 elemenata |  |
| 4 | Veličina pregleda : 4cm |  |
| 5 | Frekvencija 5, 7,5, 10MHz |  |
| 6 | Max dubina skeniranja 10cm |  |
| 7 | Max broj frejmova u sekundi : 20 |  |
| 8 | Mod skeniranja : B mod, Kolor mod |  |
| 9 | WiFi mrežni interfejs 2,4 / 5GHz |  |
| 10 | AP mod |  |
| 11 | Automatska pretraga kanala |  |
| 12 | Radno vreme (autonomija) : 3h u modu skeniranja i 12 h u modu mirovanja |  |
|  | SOFTVER: |  |
| 13 | Parametri skeniranja : |  |
| 14 | Snaga : 0-100% |  |
| 15 | Digitalno formiranje snimka |  |
| 16 | 6 Filtera za smanjenje granularne intreferencije |  |
| 17 | GPU digitalna konverzija skeniranja |  |
| 18 | Postobrada slike : |  |
| 19 | - osvetljenje, kontrast, uveličanje, |  |
| 20 | - unos i brisanje teksta, |  |
| 21 | - merenje ( dužina, elipsa, ugao, zapremina, fetalna biometrija BPD, FL, CRL, HC, AC, EFW ) |  |
| 22 | Dinamički opseg 30-96dB |  |
| 23 | Kompenzator snaga/vreme : 4 područja |  |
| 24 | Fokus : multi |  |
| 25 | Pozicija fokusa |  |
| 26 | Reverzija slike : leva / desna |  |
| 27 | Brzina protoka |  |
| 28 | Akustična snaga : - mehanički indeks - Termalni indeks : TUB, TIC, TIS |  |
| 29 | Format slike : JPEG, DICOM |  |
| 30 | Mogućnost snimanja videa sa prepodešenom veličinom zapisa i slike ( do 36s cc 70MB) |  |
| 31 | Freeze mod sa scrol funkcijom (vraćanje do 150 frejmova unazad) |  |
| 32 | Lokalno skladištenje podataka na tabletu |  |
|  | PRIKAZ PARAMETARA NA TABLETU: |  |
| 33 | Podaci o pacijentu |  |
| 34 | Orijentacija sonde |  |
| 35 | Marker dubine |  |
| 36 | Marker pozicije fokusa |  |
| 37 | Dubina slike |  |
| 38 | Cine gage ( broj slika i broj frejmova ) |  |
| 39 | Mehanički indeks |  |
| 40 | Akustični izlaz TIS, TIC, TIB |  |
| 41 | Broj frejmova u sekundi |  |
| 42 | Time gain kompenzator |  |
| 43 | Osvetljenje , kontrast, merenjem brisanjem, zamrzavanje o odmrzavanje slike, kapacitet baerije i unos testa |  |
|  | PREPODEŠAVANJA ZA PREGLEDE : |  |
| 44 | Tiroidna žlezda |  |
| 45 | Pregled grudi |  |
| 46 | Vaklularni pregledi |  |
| 47 | Pluća |  |
| 48 | Karotida |  |
| 49 | Mišićno-skeletnog sistem |  |
| 50 | Površinski |  |
|  | PRIBOR : |  |
| 51 | Wireless Ultrazvučna sonda |  |
| 52 | iPad PRO tablet 11’’ ili sličan |  |
| 53 | 2 Punjive litijum-jonske baterije kapaciteta 2600mAh/7.4V |  |
| 54 | Adapter za jedinicu za punjenje baterije |  |
| 55 | Jedinica za punjenje baterije |  |
| 56 | Glavni adapter |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 3

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Аспиратор за сукцију животно угрожених пацијената на респирацији

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Električni aspirator na kolicima (mobilni) |  |
| 2 | - Sukcioni kapacitet 30 L/min |  |
| 3 | - Maksimalni vakuum -90 kPa (-675 mm Hg) |  |
| 4 | - Bešumna vakuum pumpa do 38dBa |  |
| 5 | - Membranski vakuum regulator |  |
| 6 | - Vakuum metar u kPa i mmHg |  |
| 7 | - Sigurnosna polisulfonska graduisana boca, sa poklopcem i zaštitom od prelivanja |  |
| 8 | - Prekidač (senzor osetljiv na dodir) uključi – isključi |  |
| 9 | Indikator lampica |  |
| 10 | Kolica na četiri antistatik točkića od kojih dva sa kočnicom i integrisanim nožnim prekidačem uključi – isključi na kolicima |  |
| 11 | Težina aspiratora sa kolicima do 10 kg |  |
| 12 | Konduktor za ekvipotencijal na kućištu aspiratora |  |
|  | DODATNI PRIBOR: |  |
| 13 | Boce: Polisulfonske graduisane sa poklopcem i zaštitom od prelivanja, sa mehaničkom skretnicom 2x2l |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 4

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ЕКГ апарат са 12 канала

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 12 kanalni EKG aparat |  |
| 2 | - Aparat treba da poseduje integrisano strujno baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije od min.3h |  |
| 3 | - Aparat treba da poseduje automatski i manuelni režim rada |  |
| 4 | - Režim elektroda : standard i cabrera |  |
| 5 | - Aparat treba da poseduje integrisani EKG displej min. dimenzija 120x90 mm. |  |
| 6 | - Aparat treba da poseduje integrisani 12 kanalni termo printer za štampanje EKG-a na termo papiru A4 formata, minimalne širine 210 mm |  |
| 7 | - Brzina štampe: 5-10-25-50 mm/s sa integrisanom opcijom automatskog podešavanja bazne linije pred početak štampe |  |
| 8 | - Mogućnost podešavanja više formata štampe izveštaja |  |
| 9 | - Automatski ili manuelni izbor amplitude QRS signala: 5-10-20 mm/mV |  |
| 10 | - Aparat treba da poseduje integrisanu alfanumeričku komandnu tastaturu sa izdržljivim gumenim tipkama. Folijska i “touch screen” tastatura nije prihvatljiva. |  |
| 11 | - Aparat treba da poseduje QRS biper za zvučno registrovanje QRS kompleksa |  |
| 12 | - Aparat treba da poseduje integrisan softver za merenje i interpretaciju snimljenog EKG nalaza |  |
| 13 | - Aparat treba da poseduje integrisan tromboliza softver koji omogućava automatsku analizu i preporuku korisnicima u slučaju potrebe za davanjem trombolitičke terapije |  |
| 14 | - Aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje spiro senzorom za izvođene testova plućne funkcije |  |
| 15 | - Aparat treba da poseduje mogućnost direktnog povezivanja i rada sa PC računarom |  |
| 16 | - Maksimalna težina aparata do 6 kg. |  |
| 17 | Aparat se isporučuje sa pripadajućim standardnim priborom za rad |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 5

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Уређај за прање лопата и гусака-БЛАТЕКС

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Uređaj se koristi za pražnjenje, čišćenje i dezinfekciju urinarnih boca, noćnih posuda i njihovih poklopaca i bubrežnjaka. |  |
| 2 | - Obloga uređaja , komora za prežnjenje, čišćenje i vrata komore, napravljena od nerđajućeg čelika. |  |
| 3 | - Vrata komore sa dvostrukim zidom, akustična, termalna i hermetička izolacija bez propuštanja pare, sa lakom zamenom |  |
| 4 | - Zaključavanje i otključavanje komore programski kontrolisanim impulsima preko magneta koji ne traži održavanje |  |
| 5 | - Automatska kontrola procesa otključavanja i zaključavanja vrata |  |
| 6 | - Komora za čišćenje treba da poseduje levak i DN-100 džepni odvod od nerđajućeg čelika širokog radijusa sa kosim krovom komore |  |
| 7 | - Uređaj treba da ima program za prekid rada u slučaju blokade sifona u komori za čišćenje |  |
| 8 | - Automatska pumpa sistema jačine maksimalno 0.6 kW. Ceo sistem mora biti izdvojen i zvučno izolovan |  |
| 9 | - Napon je izolovan u saglasnosti sa DIN EN 1717 sa vazdušnim zaptivanjem tipa AA, u saglasnosti sa Evropskim standardima |  |
| 10 | - Displej sa ručnim podešavaljima programa (min. 50) i podataka na mašini |  |
| 11 | - RJ 11 infra-crveni interfejs za transfer podataka na eksterni softver |  |
| 12 | - Režim rada za štednju energije, Stand-by režim |  |
| 13 | - Uređaj treba da ima tekstualni displej sa 2x20 karaktera sa pozadinskim osvetljenjem |  |
| 14 | - Optički i akustični signal |  |
| 15 | - Uređaj treba da ima posebne komande za pokretanje programa za: kratko, normalno, intenzivno pranje i intenzivno ispiranje oboda komore |  |
| 16 | - Uređaj treba da ima jednu glavnu rotirajuću mlaznicu za pranje posuda |  |
| 17 | - Uređaj treba da ima 12 rotirajućih mlaznica za spoljašnje i unutrašnje pranje |  |
| 18 | - Uređaj treba da dozira jedinicom za doziranje kombinujući omekšanu vodu i sredstva za ispiranje i pranje i poseduje sukciono crevo do kontejnera sa kontrolom nivoa |  |
| 19 | - Uređaj treba da ima sitem upozorenja u vidu poruke ukoliko potrebna doza sredstva nije postignuta |  |
| 20 | - Uređaj treba da radi decentralizovanu i termalnu dezinfekciju specijalnim ovalnim generatorom pare, termalne snage (400V trofazno) 4 kw |  |
| 21 | - Uređaj treba da ima dodatnu parnu mlaznicu za distribuciju optimale temperature u komori za pranje |  |
| 22 | - Kontrola procesa dezinfekcije pre-određena po Ao vrednostima (prema EN ISO 1588-3: Ao=60) |  |
| 23 | - Kontrola procesa dezinfekcije sa dve temperaturne sonde koje kontrolišu jadna drugu |  |
| 24 | - Konekcije za vodu: KW (hladna voda) ½“, WW (topla voda) ½“, i 2 filtera za prljavštinu ½“ |  |
| 25 | - Konekcija za otpadnu vodu je odvod sa N100 CV konektorom, sa kontrolom sifona |  |
| 26 | - Uređaj treba da bude sertifikovan od strane autorizovane laboratorije u saglasnosti sa EN ISO 15883-1/-3 |  |
| 27 | - Standardi: ISO 9001, ISO 13485 za proizvode kategorije 10-334 (čišćenje i dezinfekcija uređaja) u saglasnosti sa EU direktivom 93/42/EEC za medicinske uređaje, Aneks II, Sekcija 3. |  |
| 28 | - Dimenzije: (V X Š X D) maks. 1750mm x 500mm x 450mm |  |
| 30 | - Uređaj težine: maks. 80 kg |  |
| 31 | - Maksimalan nivo buke: maks. 49 LWA db |  |
| 32 | Uz uređaj isporučiti nosač kapaciteta 1 urinarna boca + 1 noćna posuda sa poklopcem ili 3 urinarne boce |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 6

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Суви стерилиатор

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Namenjen za suvu (vrućim vazduhom) sterilizaciju do 250 °C |  |
| 2 | Forsirano cirkulisanje vazduha u komori pomoću ugrađenog ventilatora |  |
| 3 | Radna zapremina 50-60 l |  |
| 4 | Unutrašnjost komore napravljena od nerđajućeg čelika AISI 304 ili kvalitetnije |  |
| 5 | Ručno otvaranje vrata pomoću ručice, tako da je moguće i otvaranje laktom |  |
| 6 | Vrata bez staklenih delova, sa četiri mesta za podešavanje da bi se vrata komore idealno zatvorila |  |
| 7 | Komora sterilizatora treba da je toplotno izolovana ekološkim izolacionim materijalom |  |
| 8 | Odvod vlažnog vazduha kroz dostupne ventilacione otvore prečnika min 50 mm |  |
| 9 | Dve police prilagodljive po visini |  |
| 10 | Snaga grejača max 1,5kW |  |
| 11 | Mikroprocesorski regulator za regulaciju temperature sa digitalnim ekranom koji prikazuje parametre procesa. |  |
| 12 | Spoljašnja oplata napravljena od pocinkovanog čeličnog lima zaštićenog bojom otpornom na visoke temperature |  |
| 13 | Pt-100 sonda za ispitivanje temperature |  |
| 14 | Digitalni sigurnosni termostat za zaštitu od pregrevanja |  |
| 15 | Najmanje 3 presetovana sterilizaciona programa sa mogućnošću modifikacije od strane ovlašćenih osoba |  |
| 16 | RS 232 intefrejs povezivanje sa štampačem ili PC-jem |  |
| 17 | Odložena funkcija početka i kraja zagrevanja |  |
| 18 | Zvučni i vizuelni alarm za greške |  |
| 19 | Vremenski opseg 0-40 godina sa intervalima od 1 minut ili bolje |  |
| 20 | Podesiva brzina ventilatora 10 to 100% |  |
| 21 | Težina praznog sterilizatora maksimalno 55 kg |  |
| 22 | Punjenje po polici 20 kg |  |
| 23 | Električne instalacije: 220V-240V, 50-60 Hz |  |
| 24 | Visina uređaja: maksimalno 690 mm |  |
| 25 | Širina uređaja: maksimalno 630 mm |  |
| 26 | Dubina uređaja: maksimalno 650 mm |  |
| 27 | Standardi: ISO 9001 i ISO 13485, CE93/42/EEC, CE1023 |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 7

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Гасни анализатор

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 35 sekundi - vreme dobijanja rezultata |  |
| 2 | - 17 parametara |  |
| 3 | - 65uL zapremina uzorka za sve parametre |  |
| 4 | - Automatska detekcija i uklanjanje ugrušaka |  |
| 5 | - 24/7 provera sistema |  |
| 6 | - Automatska interna kontrola kvaliteta |  |
| 7 | - Automatske korektivne aktivnosti |  |
| 8 | Integrisani bar-kod čitač |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 8

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Болеснички кревет-мануелни, специјалне намене

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Израђен је од челичних профила, завршно заштићених пластифицирањем |  |
| 2 | Мануелно подизање леђног сегмента |  |
| 3 | Лежећа површина израђена је од челичне жице у облику мреже са отворима 50х50мм |  |
| 4 | Странице кревета израђене су од АБС-а са могућношћу скидања |  |
| 5 | Кревет се ослања на 4 ротирајућа точка (2 са кочницом) пречника 125мм |  |
| 6 | Заштитне бочне ограде од алуминијума које се обарају и поседују аутоматски забрављивач када је ограда у заштитном положају |  |
| 7 | Формирана је са 6 стубова са растером према стандарду ЕН 60601-2-52 |  |
| 8 | Димензије: дужина х ширина – 215х95цм |  |
| 9 | Висина од пода до лежеће површине од 45-55цм према захтеву корисника |  |
| 10 | Носивост 160кг |  |
| 11 | Уз кревет се испоручује: Инфузиони сталак, температурна листа, јастук, душек. душек мора бити израђен од полиуретана висине најмање 12цм и мора поседовати навлаку која може да се скида и која има могућност прања на 95° |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 9

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Болеснички кревет-мануелни, опште намене

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкција израђена од челичних профила завршно заштићених пластификацијом |  |
| 2 | Лежећа површина израђена је од челичлне жице у виду мреже са окцима 5х5цм |  |
| 3 | Предња и задња страница од челичног рама |  |
| 4 | Ослања се на 4 точка (2 са кочницом) |  |
| 5 | Мануелно подизање узглавља |  |
| 6 | Димензије: дужина х ширина – 206х90цм |  |
| 7 | Носивост 160кг |  |
| 8 | Уз кревет се испроручује: Инфузиони сталак, температурна листа, јастук, душек. душек мора бити израђен од полиуретана висине најмање 12цм и мора поседовати навлаку која може да се скида и која има могућност прања на 95° |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 10

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ноћни ормарић за болеснички кревет специјалне и опште намене

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Израђен је од челичног лима завршно заштићеног пластифицирањем |  |
| 2 | Горња плоча је израђена од полистирола има руб висине 15мм који онемогућава отицање течности услед евентуалног просипања |  |
| 3 | Поседује преграде од челичног лима. |  |
| 4 | Ормарић не поседује врата и маску фиоке. |  |
| 5 | Поседује ногице са стопицама, за фино подешавање висине |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 11

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Колица за давање терапије

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Израђена су од челичних профила завршно заштићених пластифицирањем |  |
| 2 | Носећа површина израђена је од полистирола |  |
| 3 | Поседује две полице |  |
| 4 | Покретне са точковима |  |
| 5 | Димензије: дужина х ширина х висина – 70х50х80цм |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 12

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ормар за чување лекова и  медицинских средстава

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Израђен од челичних профила, челичног лима и стакла. Заштићени пластификацијом |  |
| 2 | Непокретан са ногицама |  |
| 3 | Два сегмента у једној целини, горњи са стакленим вратима, доњи са испуном од челичног лима, оба дела имају уграђене бравице |  |
| 4 | Двокрилан – ширина х дубина х висина – 80х50х180цм |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог број 1.

Партија број 13

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Бесконтактни електронски топломер

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Infracrveni toplomer |  |
| 2 | - Merenje temperature bez dodira |  |
| 3 | - Moguće primene: merenje temperature tela, ambijenta, bebi hrane, kupke |  |
| 4 | - Opseg merenja veličina od 0 do 100.00°C |  |
| 5 | - Režim za temperaturu tela: 34.0 – 42.2°C |  |
| 6 | - Rezolucija 0.1°C |  |
| 7 | - Tačnost merenja: +/- 0.2°C, 36.0 – 39.0 °C |  |
| 8 | - Silent Glow tehnologija (ako je temperatura viša od 37,5°C, boja displeja se menja iz zelene u crvenu |  |
| 9 | - Poseduje alarm za povišenu temperaturu |  |
| 10 | - Poseduje 30 memorijskih mesta i mogućnost da korisnik iščita poslednjih 30 merenja nakon ulaska u režim za iščitavanje |  |
| 11 | - Mogućnost automatskog isključivanja 1 minut nakon što se obavi poslednje merenje |  |
| 12 | - Baterija: 2x1.5V, veličine AAA |  |
| 13 | - Težina 90g sa baterijom, 67g bez baterije |  |
| 14 | Poseduje Rešenje ALIMS |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)