Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2506 – 2 30 APR 2020.

На основу члана 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку набавке добара

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: 		Управа за војно здравство

Адреса наручиоца:		Црнотравска 17 Београд

Интернет страница: 		www.vma.mod.gov.rs или www.mod.gov.rs

Врста наручиоца: 		Орган државне управе

Врста предмета:		набавка добра

Ознака из ОРН:		33000000

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке у складу са чланом 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), са циљем закључења уговора.

Предмет јавне набавке

Предмет набавке број 21/2020УВЗ, су добра, медицинска опрема – мобилни РТГ апарат са бежичним флет панел детектором (1 комад), за потребе реализације мера на спречавању ширења заразе корона вирусом у болници Карабурма.

Минималне техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке налазе се у прилогу број 1.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована  домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. и чланом 76. Закона. Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда је објављен на интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

Начин и место подношења понуда

Понуду доставити на адресу: Управа за војно здравство МО, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: ,,Понуда за набавку добра, број 21/ 2020УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда мора да садржи:

- јединичну и укупну цену за тражено добро;

- назив, каталошки број и/или одговарајућа ознака дефинисана од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему;

- оригинал или фотокопију каталога којима се доказују захтеване техничке карактеристике.

- Важеће Решење АЛИМСа.

Обавезни елементи понуде:

- рок испоруке и квалитативни пријем најдуже 60 дана од дана закључења уговора;

- начин плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених добара;

- гарантни рок најмање 24 месеца од дана завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених добара;

- Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке, наручиоцу достави „Корисничко упутство (user manual)" за рад корисника и „Сервисно упутство (service manual)": два примерка на енглеском и српскпм језику;

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су на наведену адресу приспеле до назначеног рока, без обзира на начин како су послате.

Крајњи рок за подношење понуда је 06.05.2020. године до 10 сати.

Отварање понуда без присуства понуђача (у складу са проглашењем ванредног стања и објављеним мерама Владе Републике Србије) ће обавити Комисија за јавну набавку последењег дана истека рока за подношење понуда, са почетком у 12,05 часова на адреси: ВМА, Београд, улица Црнотравска број 17.

Врста критеријума, елементи критеријума

Критеријум за вредновање понуда је "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за понуду у целини.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу: 1. краћи рок испоруке, 2. дужа опција понуде и 3. жреб.

Наручилац задржава право да за сваку партију закључи уговоре са више понуђача уколико најповољнији понуђач није у могућности да понуди целокупну количину добара.

У наведном случају уговори ће се закључивати према најповољнијим рангираним понудама.

Висина марже на понуђене производе не може бити већа од висине максимизиране Одлуком Министарства трговине, телекомуникација и туризма Републике Србије од 19.03.2020. године.

Контакт

Лице за контакт је вс Марко Секуловски,дипл.ецц., факс +381 11 36 08 834, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд.

Прилог:

-бр.1. Минималне техничке карактеристике

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на интернет страници МО РС

Прилог број 1.

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Мобилни РТГ апарат са бежичним флет панел детектором (1 комад)

| РБ | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основна јединица апарата: |  |
| 1.1 | Моторизовано или мануелно кретање апарата са кочницом |  |
| 1.2 | Највећа дозвољена висина комплетног уређаја приликом кретања највише 160 cm |  |
| 1.3 | Ширина апарата: максимално 70cm |  |
| 2. | Генератор |  |
| 2.1 | Снага генератора: мин. 30кW |  |
| 2.2 | Највећа вредност струје: мин.400 mA |  |
| 2.3 | Максималан распон напона рентген цеви 125 kV |  |
| 2.4 | Распон мАс у минималном опсегу 0.5-300 mAs |  |
| 2.5 | Могућност мењања параметара експозиције у зависности од потреба снимања. |  |
| 3. | РТГ цев и колиматор |  |
| 3.1 | Цев са 2 фокуса |  |
| 3.2 | Величине фокуса: маx. 0.6/1.3 |  |
| 3.3 | Топлотни капацитет кућишта цеви мин. 300 kHU |  |
| 3.4 | Мануелни или аутоматски колиматор са SID метром |  |
| 3.5 | Решетка против расејаног зрачења |  |
| 4. | Носач цеви и колиматора: |  |
| 4.1 | Носач цеви и колиматора са противтегом или пантографски |  |
| 4.2 | СИД цеви приликом експозиције усмерене ка поду у опсегу од 50-200cm или више |  |
| 5. | Бежични гадолинијумски или цезијумски флет панел детектор |  |
| 5.1 | Номинална величина области слике: мин. 34x42cm |  |
| 5.2 | Резолуција: мин. 2500x3000 |  |
| 5.3 | Најмање 3 места са батеријама на пуњачу детектора |  |
| 5.4 | Величина пиксела: макс. 140 µm |  |
| 5.5 | A/D конверзија: мин. 16 bita |  |
| 5.6 | Заштита од утицаја прашине и воде према “IP” (Ingress Протецтион) стандарду: мин. “IP44” |  |
| 5.7 | Максимално оптерећење детектора: мин. 170kg равномерно распоређено на површину детектора |  |
| 6. | Аквизициона радна станица за бежични детектор: |  |
| 6.1 | Екран осетњив на додир минимум 12” са могућношћу приказа слике. Мултифреквенцијско процесирање снимка која омогућава визуелизацију тврдих и меких ткива на истом снимку (хармонизација ткива) тако да органи (пројекције) имају предефинисане параметре процесирања који се могу мењати и чувати |  |
| 6.2 | Зумирање, ротирање, заокретање (флип), додавање маркера на снимак, подешавање контраста и осветљаја снимка |  |
| 6.3 | Мерење растојања и углова на снимку |  |
| 6.4 | Алати за брисање артефакта од решетке против расејаног зрачења |  |
| 6.5 | Могућност вршења ротација снимка путем монитора осетљивог на додир или мишем |  |
| 6.6 | Могућност слања слика у болничку мрежу повезивањем путем кабла или бежичним повезивањем |  |
| 6.7 | DICOM опције најмање: Print, Store, Send и MWL |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)